| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1742381198303/ 21383009 SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Senzor de puritate - oxigen (piesă de schimb). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Senzor oxigen SenzTx Zirconia Oxygen Analyzer ,cu ieșire analogică 4-20mA (Compatibil cu Generator oxigen IMT POC 8500-8600 Med, INMATEC) |  |  |  |  |  | Metoda de masurare: Zirconia (ZX); Diapazon de masurare: 0 la 1000ppm / 0 la 1% / 0 la 25% / 0 la 96% / 0 la 100%; Rezoluție de ieșire (%): 0.01% ; Rezoluție de ieșire (ppm): 1 ppm; Precizie: +/-2% din citire (sau 2 ppm O2) la temperatura și presiunea calibrate; Timp de răspuns: <10 secunde la 25˚C; Diapazon temperatură: -20˚C la +50˚C; Diapazon presiune: 800 la 1200 mBar; Durată de viață conform manualului: 3-5 ani; Intrare / Ieșire electrică; Alimentare electrică: 24VDC +/- 10%; Putere consum: Maximum 50mA, 24VDC; Semnal ieșire: 4-20mA; Comunicare digitală: RS485 Modbus protocol; Interfață electrică: M12x1.5; Lungime cablu: maxim 1 metru; Metodă conectare: Baza fluxului 1/8”; |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1742381198303/ 21383009 conform SIA RSAP M-Tender. Obiectul de achiziției: Senzor de puritate - oxigen (piesă de schimb). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii; Buc; - La comandă, după necesități, în termen de 20 zile de la solicitare, INCOTERMS DDP 2020.; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1; 1.Senzor oxigen SenzTx Zirconia Oxygen Analyzer ,cu ieșire analogică 4-20mA (Compatibil cu Generator oxigen IMT POC 8500-8600 Med, INMATEC); Buc; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |