## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția instrumentalului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Blefarostat | Blefarostat |  |  |  | Speculum pentru pleoape conform Castroviejo, branșe fenestrate de 15 mm ± 1 mm, înclinate la 35°, Lungime 85 mm ± 2 mm. Material: titan
33100000-1 | 2 | Forceps pentru prelucrarea cîmpului operator | Forceps pentru prelucrarea cîmpului operator |  |  |  | Pensă hemostatică conform Halstead Mosquito, Branșe drepte; Lungime 120 mm ± 2 mm, Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 3 | Foarfece universal | Foarfece universal |  |  |  | Foarfece pentru strabism, Lame drepte de 25 mm, Vârfuri bonte, Lungime 115 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 4 | Pențetă capsulorexis, l=120 mm | Pențetă capsulorexis, l=120 mm |  |  |  | Pențetă pentru capsulorhexis cu mecanisme de pivotare din trei piese, branșe drepte de 8.5 mm cu marcaj la 2.5 și 5.0 mm, pentru incizie de 1.5-2,2 mm, Lungime 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 5 | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | Pențetă capsulorexis, l=106 mm |  |  |  | Pențetă pentru capsulorhexis, pentru incizie de 2,0 mm. Branșe (capete) subțiri curbate de 11 mm. Mâner rotund. Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil Cu lățimea de deschidere reglabilă prin șurub
33100000-1 | 6 | Pensă pentru mușchi | Pensă pentru mușchi |  |  |  | Pensă pentru fixare mușchiului drept superior după Troutman. Angulată; 1x2 dinti de 0.5mm, Lungime 106 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 7 | Chopper | Chopper |  |  |  | Phaco Chopper, Universal, vârf atraumatic 1,3 mm, Lungime 125 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 8 | Chopper + Rotator | Chopper + Rotator |  |  |  | Phaco Spatulă după Rowen (Phaco delimitator conform Rowen + Rotator pentru nucleu conform Bechert); Lungime 144 mm ± 5 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 9 | Chopper + Spatulă | Chopper + Spatulă |  |  |  | Phaco Spatulă (Phaco delimitator conform Rowen și Spatula dreaptă lungime de 15mm ± 1 mm și lățimea de 0.8 mm ± 0,5 mm); Lungime 144mm ± 5 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 10 | Sondă Irigare | Sondă Irigare |  |  |  | Piesă pentru irigare pentru tehnica bimanuală, 21G, găuri laterale de 0,35 mm, mâner zimțat, lungime 103 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 11 | Sondă Aspirare | Sondă Aspirare |  |  |  | Piesă pentru aspirare pentru tehnica bimanuală, 22G, vârf pentru polisarea capsulei, o gaură pe partea superioară de 0.35mm, mâner zimțat, lungime 103mm ± 5 mm. mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 12 | Spatulă, lățime= 0.5 mm | Spatulă, lățime= 0.5 mm |  |  |  | Spatula dubla, capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 0.50 mm și capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 1.00 mm; Lungime 145 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 13 | Spatulă, lățime= 0.75 mm | Spatulă, lățime= 0.75 mm |  |  |  | Spatula dubla, capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 0.75 mm și capăt drept lungime de 12 mm ± 1 mm și lățimea de 1.00 mm; Lungime 145 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 14 | Manipulator pentru Cristalin | Manipulator pentru Cristalin |  |  |  | Cârlig pentru manipularea cristalinului conform Sinskey, angulat 90°, lungimea vârfului 0,8 mm, Lungimea 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 15 | Injector pentru cartridg D | Injector pentru cartridg D |  |  |  | Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare pentru o singură mână cu arc de extensie; pentru a fi utilizate cu cartușe C și D, cu inel pentru fixarea degetului mare. Material: titan
33100000-1 | 16 | Punch | Punch |  |  |  | Perforator al membranei descement pentru formarea înțepăturilor rotunde de 0,75 mm ± 0,5 mm; Lungime 130 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 17 | Pensă pentru extracap | Pensă pentru extracap |  |  |  | Bucla lungimea de 14 mm ± 1 mm pentru extracția cristalinului conform Wilder. Lungime 135mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 18 | Compas | Compas |  |  |  | Compas conform Castroviejo, grilă de la 0 la 20 mm, grilă pe ambele părți, vârfuri drepte, Lungime 87 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 19 | Colibri | Colibri |  |  |  | Pensă corneană tip Colibri, 1x2 dinți de 0.12mm, cu platformă de legare. Lungime 85mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 20 | Portac fin | Portac fin |  |  |  | Portac conform Barraquer, vârfuri extra fine de 6 mm lungime (8 mm de la vârf la pivot), curbate, fără mecanism de blocare, lungime totală de 100 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 21 | Portac | Portac |  |  |  | Portac conform Barraquer, vârfuri fine de 6 mm lungime (8 mm de la vârf la pivot), curbate, fără mecanism de blocare, lungime totală de 115 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 22 | Pensă legat | Pensă legat |  |  |  | Pensă pentru înnodarea suturilor conform Kelman-McPherson, cu platformă de legare de 10mm. Angulat. Lungime 85 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 23 | Pensă LIO | Pensă LIO |  |  |  | Pensă pentru înnodarea suturilor conform McPherson, cu platformă de legare de 7 mm. Branșe drepte. Lungime 100 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 24 | Foarfece sutură | Foarfece sutură |  |  |  | Foarfece cornean universal conform Castroviejo. Vârfuri bonte. Lame curbate, înguste, lungime de 11 mm ± 0,5 mm. Mâner plat, Lungime 110 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 25 | Foarfece vitreo | Foarfece vitreo |  |  |  | Foarfece pentru capsulotomie, prin incizie de 2 mm, lame ultra subțiri curbe, lungime de 14 mm cu vârfuri ascuțite, Lungime 92 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 26 | Dilatator punte lacrimale | Dilatator punte lacrimale |  |  |  | Dilatator dublu al punctelor lacrimale conform Castroviejo, Dimensiunea vârfurilor 1 și 2, Lungime 100 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 27 | Zond canal lacrimal, 7-8 | Zond canal lacrimal, 7-8 |  |  |  | Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 7-8; Diametrul 1,8 și 1,9 mm, Lungime 135 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 28 | Zond canal lacrimal, 00-0 | Zond canal lacrimal, 00-0 |  |  |  | Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 00-0; Diametrul 0,7 și 0,8 mm, Lungime 135 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 29 | Zond canal lacrimal, 1-2 | Zond canal lacrimal, 1-2 |  |  |  | Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 1-2; Diametrul 0,9 – 1,1 mm, Lungime 135 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 30 | Zond canal lacrimal, 3-4 | Zond canal lacrimal, 3-4 |  |  |  | Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman Dimensiune 3-4; Diametrul 1,3 și 1,4 mm, Lungime 135 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 31 | Zond canal lacrimal, 5-6 | Zond canal lacrimal, 5-6 |  |  |  | Zonda pentru canalul lacrimal conform Bowman, Dimensiune 5-6; Diametrul 1,5 și 1,6 mm, Lungime 135 mm ± 5 mm. Material: oțel inoxidabil
33100000-1 | 32 | Container sterilizare mare | Container sterilizare mare |  |  |  | Tava din plastic pentru sterilizare în autoclavă și depozitare. Dimensiunea 254 mm x 152 mm ± 5 mm pentru fiecare latură, înălțimea 19 mm ± 2 mm, cu carpetă
33100000-1 | 33 | Miner instrument vitreo | Miner instrument vitreo |  |  |  | Mâner pentru instrument vitreoretinian, Control cu două taste, pentru două degete, lungime 85 mm ± 10 mm. Material: titan
33100000-1 | 34 | Pensă micro capsulară | Pensă micro capsulară |  |  |  | Forceps (numai vârf) pentru capsulorhexis prin incizia de 1,2 mm ± 0,2 mm confrom Kershner. Branșe standard, 23 G, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.
33100000-1 | 35 | Pensă micro | Pensă micro |  |  |  | Forceps (numai vârf) cu branșe netede, drepte, conic, 23 G la bază, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.
33100000-1 | 36 | Pensă micro crocodil | Pensă micro crocodil |  |  |  | Forceps (numai vârf) cu branșe dințate tip „crocodil”, drepte, conic, 23 G la bază, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.
33100000-1 | 37 | Micro foarfece | Micro foarfece |  |  |  | Foarfece (numai vârf) pentru capsulotomie prin incizia de 1,2 mm ± 0,2 mm, lame cu vârf bont, 23 G, compatibil cu mâner pentru instrument vitreoretinian.
33100000-1 | 38 | Costum chirurgical mărimea XL | Costum chirurgical mărimea XL |  |  |  | Steril. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate; Model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser sau ultrasunet; Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Mărimea XL. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani;
33100000-1 | 39 | Costum chirurgical mărimea L | Costum chirurgical mărimea L |  |  |  | Steril. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate; Model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser sau ultrasunet; Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Mărimea L. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani;
33100000-1 | 40 | Costum chirurgical mărimea M | Costum chirurgical mărimea M |  |  |  | Steril. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate; Model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser sau ultrasunet; Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Mărimea M. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani;
33100000-1 | 41 | Cîmp operator | Cîmp operator |  |  |  | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular: câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), material SMS, Repelent, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă
33100000-1 | 42 | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,2 mm | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,2 mm |  |  |  | Cuțit oftalmologic pentru incizii corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, angulat la 45 grade, lățimea inciziei de 2,2 mm, suprafața anterioară mată antiblic, cu marcaj la 1.5 și 2,0 mm de la vîrf. Material - otel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 2 mm.
33100000-1 | 43 | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,4 mm | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,4 mm |  |  |  | Cuțit oftalmologic pentru incizii corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, angulat la 45 grade, lățimea inciziei de 2,4 mm, suprafața anterioară mată antiblic, cu marcaj la 1.5 și 2,0 mm de la vîrf. Material - otel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 2 mm.
33100000-1 | 44 | Canule 23 G | Canule 23 G |  |  |  | Canula viscoelastic 23 G (60 mm) (23 x 7/8 in), angulată 45 la 8- 10 mm de la vârf.
33100000-1 | 45 | Canule 25 G | Canule 25 G |  |  |  | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25 x 7/8 in), angulată la 8 mm de vârf. Vârf rotunjit și extrapolisat, steril.
33100000-1 | 46 | Canule 27 G | Canule 27 G |  |  |  | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27 x 7/8 in), angulată la 8 mm de vârf. Vârf rotunjit și extrapolisat, steril.
33100000-1 | 47 | Mască chirurgicală | Mască chirurgicală |  |  |  | Mască chirurgicală 3 straturi din material: SMS, cusută cu ultrasunet, fără latex, fără fibre din sticlă, cu benzi de legare și bandă pentru fixare la nas cu bandă anti-aburire
33100000-1 | 48 | Viscoelastic | Viscoelastic |  |  |  | Viscoelastic pentru uz intraocular. 4% Chondroitin Sulfat steril, apirogen, non-inflamator în flacoane vial 5,0 ml ± 0,5 ml. Un flacon = o bucată
33100000-1 | 49 | Provisc | Provisc |  |  |  | Viscoelastic pentru uz intraocular. Sodium hyaluronate 1%, steril, apirogeni, non-inflamator, viscozitatea 50,000 ± 20,000 mPa, masa moleculară 2,500,000 Daltoni, osmolaritatea 310 ± 50 mOsm/kg, pH 6,8-7,5. Seringi preumplute 1,5ml ± 0,5 ml. O seringă= o bucată
33100000-1 | 50 | Visco | Visco |  |  |  | Solutie oftalmică Hydroxypropyl Methylcellulose 2,0%, steril, apirogen, non-inflamator, în seringi preumplute 1,5 ml ± 0,5 ml. Cu canula 23 G. Viscozitatea minimă 4500 cPs. O seringă= o bucată
33100000-1 | 51 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 8,0 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 8,0 |  |  |  | Mănuși chirurgicale sterile din latex fără pudră mărimea 8,0. O bucată= 1 pereche
33100000-1 | 52 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 6,5-7,0 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 6,5-7,0 |  |  |  | Mănuși chirurgicale sterile din latex fără pudră mărimea 6,5-7,0. O bucată= 1 pereche
33100000-1 | 53 | Retractore iriene | Retractore iriene |  |  |  | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. Set din 4-5 dispozitive. Un set= o bucată
33100000-1 | 54 | Retractore capsulare | Retractore capsulare |  |  |  | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril, set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru mărirea ariei de suport. Un set= o bucată
33100000-1 | 55 | Inele capsulare, 12 mm | Inele capsulare, 12 mm |  |  |  | Inel de tensionare capsulară din PMMA (policarbonatmetacrilat), sterile, ovale, dimensiuni externe 12 mm ± 0,3 mm
33100000-1 | 56 | Inele capsulare, 13 mm | Inele capsulare, 13 mm |  |  |  | Inel de tensionare capsulară din PMMA (policarbonatmetacrilat), sterile, ovale, externe 13 mm ± 0,3 mm
33100000-1 | 57 | Bastonașe absorbante | Bastonașe absorbante |  |  |  | Burete absorbant oftalmic tupfer, sterile, set cîte 5 ± 1 buc. Un set= o bucată
33100000-1 | 58 | Fir sutură corneană | Fir sutură corneană |  |  |  | 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 59 | Fir sutură pupiloplastie | Fir sutură pupiloplastie |  |  |  | 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata, pentru iris sau cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20 cm ± 1 cm, ac drept lungimea 16 mm, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 60 | Fir sutură la scleră | Fir sutură la scleră |  |  |  | 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata, pentru cristalin - fir 10-0 polipropilena albastra monofilament 20 cm ± 1 cm, ansă, ac curbat lungimea 15 – 16 mm, ¼, 90°, diametru 0,24 mm ± 0,1 mm, spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 61 | Vopsea capsulară | Vopsea capsulară |  |  |  | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unică folosință, cu un fiting Luer- lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolaritatea 270-400 mOsm/kg. O seringă= O bucată
33100000-1 | 62 | Pansamente | Pansamente |  |  |  | Pansamente oftalmice adezive. Sterile. Dimensiune 6,5 cm ± 1 cm x 9,5 cm ± 1 cm.
33100000-1 | 63 | Lentilă intraoculară cu 4 piciorușe + injector | Lentilă intraoculară cu 4 piciorușe + injector |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic, D=6mm, haptica 13 mm. Constanta A, metoda biometrica - 118,16 - 118,2, metoda prin imersie 118,5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: +l,0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 0.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii, pentru incizia de 2,2 mm.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor /examinării mostrelor/ recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 64 | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră |  |  |  | Cristalin artificial camera pentru fixare la scleră, dur, din PMMA hidrofob, asferic, D=6mm, cu 2 haptice de 13 mm, pe fiecare haptică orificiu pentru fixarea suturii
33100000-1 | 65 | Lentilă intraoculară 3 piese | Lentilă intraoculară 3 piese |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus. Material: Ultraviolet-absorbing Acrylate/ Methacrylate Copolymer, Configurare: Biconvexă, anterior asimetrică biconvexă, hidrofob, asferică, D=6mm, cu 2 haptice de 13 mm, Haptice din PMMA, culoare albastră. Unghiul dintre partea optică și haptică 10°.
33100000-1 | 66 | Casete FMS | Casete FMS |  |  |  | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare compatibil cu facoemulsificator Infinity Vision System Alcon. O casetă= O bucată
33100000-1 | 67 | Vitreotom | Vitreotom |  |  |  | Piesa pentru vitrectomie anterioara, compatibilă cu facoemulsificator Infinity Vision System Alcon. Diametrul vîrfului 21G
33100000-1 | 68 | Manșon | Manșon |  |  |  | Manșoane Silicon Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm compatibil cu facoemulsificator Infinity Vision System Alcon
33100000-1 | 69 | Bețișoare urechi lemn | Bețișoare urechi lemn |  |  |  | Bastonașe igienice auriculare N100 din lemn. O bucată= O cutie în Număr de 100 bucăți
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția instrumentalului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Blefarostat | Blefarostat | 3: bucată; 4: 7; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11667 | 11667
33100000-1 | 2 | Forceps pentru prelucrarea cîmpului operator | Forceps pentru prelucrarea cîmpului operator | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1167 | 1166.6667
33100000-1 | 3 | Foarfece universal | Foarfece universal | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1166.6667 | 1166.6667
33100000-1 | 4 | Pențetă capsulorexis, l=120 mm | Pențetă capsulorexis, l=120 mm | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8750 | 8750
33100000-1 | 5 | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | Pențetă capsulorexis, l=106 mm | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8750 | 8750
33100000-1 | 6 | Pensă pentru mușchi | Pensă pentru mușchi | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1250 | 1250
33100000-1 | 7 | Chopper | Chopper | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2166.6667 | 2166.6667
33100000-1 | 8 | Chopper + Rotator | Chopper + Rotator | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2166.6667 | 2166.6667
33100000-1 | 9 | Chopper + Spatulă | Chopper + Spatulă | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2166.6667 | 2166.6667
33100000-1 | 10 | Sondă Irigare | Sondă Irigare | 3: bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9000 | 9000
33100000-1 | 11 | Sondă Aspirare | Sondă Aspirare | 3: bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9000 | 9000
33100000-1 | 12 | Spatulă, lățime= 0.5 mm | Spatulă, lățime= 0.5 mm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1833.3333 | 1833.3333
33100000-1 | 13 | Spatulă, lățime= 0.75 mm | Spatulă, lățime= 0.75 mm | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1833.3333 | 1833.3333
33100000-1 | 14 | Manipulator pentru Cristalin | Manipulator pentru Cristalin | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2500 | 2500
33100000-1 | 15 | Injector pentru cartridg D | Injector pentru cartridg D | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10000 | 10000
33100000-1 | 16 | Punch | Punch | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3583 | 3583.3333
33100000-1 | 17 | Pensă pentru extracap | Pensă pentru extracap | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 750 | 750
33100000-1 | 18 | Compas | Compas | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3833 | 3833.3333
33100000-1 | 19 | Colibri | Colibri | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4750 | 4750
33100000-1 | 20 | Portac fin | Portac fin | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4500 | 4500
33100000-1 | 21 | Portac | Portac | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3000 | 3000
33100000-1 | 22 | Pensă legat | Pensă legat | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6250 | 6250
33100000-1 | 23 | Pensă LIO | Pensă LIO | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6250 | 6250
33100000-1 | 24 | Foarfece sutură | Foarfece sutură | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6250 | 6250
33100000-1 | 25 | Foarfece vitreo | Foarfece vitreo | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2083 | 2083.3333
33100000-1 | 26 | Dilatator punte lacrimale | Dilatator punte lacrimale | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 583 | 583.3333
33100000-1 | 27 | Zond canal lacrimal, 7-8 | Zond canal lacrimal, 7-8 | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 375 | 375
33100000-1 | 28 | Zond canal lacrimal, 00-0 | Zond canal lacrimal, 00-0 | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 375 | 375
33100000-1 | 29 | Zond canal lacrimal, 1-2 | Zond canal lacrimal, 1-2 | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 375 | 375
33100000-1 | 30 | Zond canal lacrimal, 3-4 | Zond canal lacrimal, 3-4 | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 375 | 375
33100000-1 | 31 | Zond canal lacrimal, 5-6 | Zond canal lacrimal, 5-6 | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 375 | 375
33100000-1 | 32 | Container sterilizare mare | Container sterilizare mare | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8333 | 8333.3333
33100000-1 | 33 | Miner instrument vitreo | Miner instrument vitreo | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2500 | 2500
33100000-1 | 34 | Pensă micro capsulară | Pensă micro capsulară | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4833 | 4833.3333
33100000-1 | 35 | Pensă micro | Pensă micro | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4000 | 4000
33100000-1 | 36 | Pensă micro crocodil | Pensă micro crocodil | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4000 | 4000
33100000-1 | 37 | Micro foarfece | Micro foarfece | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4000 | 4000
33100000-1 | 38 | Costum chirurgical mărimea XL | Costum chirurgical mărimea XL | 3: bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5833 | 5833.3333
33100000-1 | 39 | Costum chirurgical mărimea L | Costum chirurgical mărimea L | 3: bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5833 | 5833.3333
33100000-1 | 40 | Costum chirurgical mărimea M | Costum chirurgical mărimea M | 3: bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5833 | 5833.3333
33100000-1 | 41 | Cîmp operator | Cîmp operator | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6250 | 6250
33100000-1 | 42 | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,2 mm | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,2 mm | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6250 | 6250
33100000-1 | 43 | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,4 mm | Cuțit oftalmologic lățimea inciziei de 2,4 mm | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6250 | 6250
33100000-1 | 44 | Canule 23 G | Canule 23 G | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1042 | 1041.6667
33100000-1 | 45 | Canule 25 G | Canule 25 G | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1042 | 1041.6667
33100000-1 | 46 | Canule 27 G | Canule 27 G | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1042 | 1041.6667
33100000-1 | 47 | Mască chirurgicală | Mască chirurgicală | 3: bucată; 4: 300; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 250 | 250
33100000-1 | 48 | Viscoelastic | Viscoelastic | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4167 | 4166.6667
33100000-1 | 49 | Provisc | Provisc | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8333 | 8333.3333
33100000-1 | 50 | Visco | Visco | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8333 | 8333.3333
33100000-1 | 51 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 8,0 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 8,0 | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1667 | 1666.6667
33100000-1 | 52 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 6,5-7,0 | Manuși chirurgicale sterile mărimea 6,5-7,0 | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 833 | 833.3333
33100000-1 | 53 | Retractore iriene | Retractore iriene | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1667 | 1666.6667
33100000-1 | 54 | Retractore capsulare | Retractore capsulare | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2500 | 2500
33100000-1 | 55 | Inele capsulare, 12 mm | Inele capsulare, 12 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1042 | 1041.6667
33100000-1 | 56 | Inele capsulare, 13 mm | Inele capsulare, 13 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1042 | 1041.6667
33100000-1 | 57 | Bastonașe absorbante | Bastonașe absorbante | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1667 | 1666.6667
33100000-1 | 58 | Fir sutură corneană | Fir sutură corneană | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1667 | 1666.6667
33100000-1 | 59 | Fir sutură pupiloplastie | Fir sutură pupiloplastie | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 625 | 625
33100000-1 | 60 | Fir sutură la scleră | Fir sutură la scleră | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 625 | 625
33100000-1 | 61 | Vopsea capsulară | Vopsea capsulară | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 833 | 833.3333
33100000-1 | 62 | Pansamente | Pansamente | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 625 | 625
33100000-1 | 63 | Lentilă intraoculară cu 4 piciorușe + injector | Lentilă intraoculară cu 4 piciorușe + injector | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 70833 | 70833.3333
33100000-1 | 64 | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7500 | 7500
33100000-1 | 65 | Lentilă intraoculară 3 piese | Lentilă intraoculară 3 piese | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 15000 | 15000
33100000-1 | 66 | Casete FMS | Casete FMS | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 75000 | 75000
33100000-1 | 67 | Vitreotom | Vitreotom | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8333 | 8333.3333
33100000-1 | 68 | Manșon | Manșon | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 5000 | 5000
33100000-1 | 69 | Bețișoare urechi lemn | Bețișoare urechi lemn | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 83 | 83.3333
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 401790.3333

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________