| Anexa nr.1 la contractul nr. ___ din ,,___” ___________ 2024 Specificația tehnică |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea echipamentului medical |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizator imunologic pentru detectarea și măsurarea substanțelor biologice Analizator imunologic pentru detectarea și măsurarea substanțelor biologice | Analizator imunologic pentru detectarea și măsurarea substanțelor biologice | UE |  | UE | Tip sistem- | Complet automat |  |
|  |  |  |  |  | Tip probă- | Ser, plasmă, urină |  |
|  |  |  |  |  | Capacitate de lucru- | ≥ 180 probe/h |  |
|  |  |  |  |  | Încărcarea continuă a probei- | da |  |
|  |  |  |  |  | Încărcarea continuă a reactivelor și cuvelor de reacție- | da |  |
|  |  |  |  |  | Capacitatea de încărcare a probelor- | ≥ 50 probe la bord |  |
|  |  |  |  |  | Capacitatea de încărcare a reactivelor- | ≥ 15 la bord |  |
|  |  |  |  |  | Funcție de răcire a reactivelor la bord- | 2-8°C |  |
|  |  |  |  |  | Stabilitatea reactivilor la bordul analizorului- | ≥ 28 zile, fără necesitate de calibrare obligatorie |  |
|  |  |  |  |  | Volumul cartușului cu teste- | ≤ 50 de teste în cartuș |  |
|  |  |  |  |  | Reactiv, calibrator și control să fie de la același producător- | da |  |
|  |  |  |  |  | Controale multiple cu cel puțin 2 nivele- | da |  |
|  | Analizator imunologic pentru detectarea și măsurarea substanțelor biologice |  |  |  | Calibratorul și controlul să fie gata de utilizare, fără diluare manuală- | da |  |
|  |  |  |  |  | Parametri determinați - | TSH, FT4, T4, FT3, T3, Anti-Tg, Anti-TPO, Tg, Free PSA, PSA total, AFP, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, HBsAg, Anti-HCV, Anti-HBc, Anti-HBs, HbeAg, Anti-Hbe, Prolactina, Progesteronul, FSH, LH, Estradiol, Cortizol, Testosteron |  |
|  |  |  |  |  | Unitate de amestecare cu vortex fără atingere- | da |  |
|  |  |  |  |  | Încărcare de 2 seturi de substrat la bord cu încărcare continuă- | da |  |
|  |  |  |  |  | Utilizarea soluției tampon de spălare gata de utilizare fără diluare manuală sau la bord. Fără folosirea apei ca lichid de sistem sau spălare- | da |  |
|  |  |  |  |  | Calculator extern- | da |  |
|  |  |  |  |  | Cititor de coduri de bare- | Intern și extern |  |
|  |  |  |  |  | Interfață PC- | bidirecțională |  |
|  |  |  |  |  | Sistem de operare- | Windows 11 |  |
|  |  |  |  |  | Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) | da |  |
|  |  |  |  |  | Limba de comunicare- | rom/rus |  |
|  |  |  |  |  | Alimentarea- | 220 V, 50 Hz |  |
|  |  |  |  |  | Greautate- | ≤ 150 kg |  |