APROBAT

Director IMSP SCTO

_____________________ S.ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

2.  Obiectul achiziţiilor: Achiziţionarea serviciilor  de reparație și întreținere a dispozitivelor medicale radiologice, conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, pentru a II jumătate al  anului 2021.

3. Lista serviciilor de reparație și întreținere  a dispozitivelor medicale radiologice,  solicitate de Istituţia Medico-Sanitară Publică   Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru licitație:

| Denumirea dispozitivelor medicale |  | Cantitatea, unități | Anul de fabricării |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT I |  |  |  |
| 1 | Aprat radiologic „8L-3” F.Rusă | 1 | 1987 |
| 2 | Aprat radiologic „8L-3” F.Rusă | 1 | 1983 |
| 3 | Aprat radiologic 8,,L-3,, F.Rusă | 1 | 1986 |
| 4 | Aprat radiologic „9L5,, F.Rusă | 1 | 1983 |
| 5 | Instalație radiologică ,,Sirescop CX ,, (Siemens, Germania) | 1 | 1998 |
| 6 | Instalație radiologică mobilă ,,Sieremobil 2000-2 ,, (Siemens, Germania) | 2 | 1997/ 2001 |
| 7 | Instalație radiologică mobilă ,,SX20HF-13-D,, (Sidecal, Spania) | 2 | 2008 |
| 8 | Instalație radiologică mobilă , C-ARM-30 (China) | 1 | 2005 |
|  | LOT II |  |  |
| - | Efectuarea controlului calității pentru toate dispozitivele medicale radiologice | 10 | - |

| Nr/or. | Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică | Periodicitatea |
| --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, rotile) | o dată la 6 luni și la necesitate |
| 2 | Verificarea și reglarea rulmenților, ungerea | o dată în 6 luni; |
| 3 | Reglarea elementelor (părților) de autofrînare ( monobloc și transportator) | la necesitate |
| 4 | Verificarea releului miliampersecundă | o dată la 6 luni |
| 5 | Verificarea curentul anodului | o dată la 6 luni; |
| 6 | Verificarea monoblocului la ermetizare | în caz de scurgere a uleiului sau apariția bulelor în rezervuar |
| 7 | Verificarea contactorului | o dată la 6 luni |
| 8 | Ungerea nodurilor principale | o dată în 12 luni |
| 9 | Alte servicii necesare - chemare, dignostic, reparații accidentate (curente) fără piese de schimb | lunar și la necesitate |

Poziția 1-4

Poziția  5

| Nr/or. | Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică | Periodicitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspecție vizuală a aparatului: Integritatea cablurilor de tensiune înaltă și aelementelor de protecție contra radiație | o dată la 3 luni |
| 2 | Curățarea dispozitivelor aparatului | o dată la 6 luni |
| 3 | Generator Polydoros LX: - verificarea conectorilor și cablurilor de tensiune înaltă, - cerificarea conexiunii la pămînt, - schimbarea uleiului în conectoare, - testarea indicatorilor de radiație, - testarea și ajustarea exponometrului. - Reglarea curenților și condiționarea tuburilor de Ro, - Verificarea puterii maxime a generatorului, - Testele de calitate finală | o dată la 12 luni |
| 4 | Sirescop CX - testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, - ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice în corespondența cu instrucțiunile de utilizare, - testarea frînelor și mecanismului de transportare a acestora - verifecarea și ajustarea limitelor de mișcare a mesei, - testarea butoanelor de oprire de urgență, - testarea aparatului. | o dată la 12 luni |
| 5 | Colimator - ungerea și ajustarea mecanică | o dată la 12 luni |
| 6 | Monitor - curățarea componentelor, verificarea parametrilor | o dată la 12 luni |
| 7 | Videomed DI - testarea, controlul amplificării automate, Controlul rezoluției și contrastului minim. | o dată la 6 luni |
| 8 | Coloana verticală - curățarea, ungerea componentelor mecanice, - testarea și ajustarea frînelor | o dată la 6 luni |
| 9 | Masă radiografie - curățarea, ungerea componentelor mecanice, - testarea și ajustarea frînelor, - testarea camerei de ionizare a exponometrului | o dată la 12 luni. |
| 10 | Ștativ vertical - testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, - ungerea, curățarea componentelor mecanice, - testarea și ajustarea frînelor. | o dată la 6 luni. |
| 11 | Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a pămîntului interior (panoul electric de distribuție) | o dată la 12 luni |
| 12 | Alte servicii necesare - chemare, dignostic, reparații accidentate (curente) fără piese de schimb | lunar și la necesitate |

Poziția 6 – 8

| Nr/or. | Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică | Periodicitatea |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testarea funcțiilor de securitate: - testarea bouoanelor la pupitru de televiziune | o dată la 12 luni |
| 2 | Controlul surselor de alimentare, frînelor, ungerea pieselor mecanice | o dată la 12 luni |
| 3 | Curățirea și ajustarea monitoarelor | o dată la 12 luni |
| 4 | Profilactica cabinetului generatorului | o dată la 6 luni |
| 5 | Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea caluității imaginii | lunar |
| 6 | Testarea și regularea sistemului de televiziune | o dată la 6 luni |
| 7 | Măsurarea rezistenței conecției dispozitivelor la punctul de conexiune a pămîntului interior (panou electric de distribuție) | o dată la 6 luni. |
| 8 | Alte servicii necesare - chemare, dignostic, reparații accidentate (curente) fără piese de schimb | lunar și la necesitate |

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corctivă), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.

2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului  de expluatare (pașapoarte tehnice).

3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și  după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.

4. Intervenția se face,  doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante.  În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară  utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se  atribue.

5. Să îndeplinească registrele de mentenantă tehnică,  jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;

6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical si tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de cate ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

7. Garantia lucrarilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul mentenanță tehnică).

8. In caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al  Beneficiarului.

9. Staţiunile tehnice, nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).

10. Staţiunile tehnice din motivul executări necalitative de către Executant a lucrărilor de reparaţie, montare, ajustare, ca şi din cauza lipsei pieselor de  schimb, pentru efectuarea  lucrărilor de reparație  de complexitate  înaltă, vor fi excluse din achitările contraactuale. Durata stațuinilor nu  va depăși max. 5 zile lucrătoare.

12.  Toate comunicarile între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitarii fiind obligatorie.

În preţul de reparație sunt  incluse:

- Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult  1000 lei, nu sunt încluse în suma  contractului, ci  procurate în afara contractului.

- Lucrările de reparaţie curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuiază la

sediul Executantului. În  acest caz, Executantul asigură transportarea  utilajului tur-retur.

- În cazul determinării unui defect, de ordin opţional, sau de ordin material, care afectează   funcţionarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului tehnică medicală a Instituţiei, un act de defectare şi-1 prezintă Beneficiarului.

- După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie Să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acţiunilor de întreţinere executate şi orice schimbari de piese, care s-a efectuat .

- Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate.

VI. Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie pînă la termenul limită de depunere a ofertelor:

  - Adeverința de înregistrare la Agenția Națională de Reglamentare a Activității Nuclare și Radiologie.

  - Certificat, ce atestă pregătirea specialiştilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice - copie cu ştampila participantului.

  - Date despre Participant - original, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului;

  - Oferta – original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Președintele grupului de lucru:

I.Coșpormac      –   Vicedirector medical_________________________

Membrii grupului de lucru:

G.Doagă            –  vicedirector economie _________________________

D. Eni-Munteanu – șef secție Radiologie  _________________________

V.Tulbure – șef secție nr. 1                    ___________________________

L.Feghiu – șef secție nr.5                      ___________________________

D.Buzu – șef secție nr. 6                        ___________________________

A.Bețișor – șef secție nr. 8                     ___________________________

E.Bobuțac – inginer DM                        ___________________________

V.Morozova – inginer DM                    ___________________________