## implantruri-trauma.ortop.
Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE |  | Cantitatea total | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 1 | Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | Șurub cortical autotarodant Ø2.0mm, lungime de la 14mm pînă la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 253 | 253 | 7084 | 7084 | 0
2.1 | 2.1 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Șurub cortical autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 16mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 495 | 60 | 1600 | 600 | 0 | 100 | 290 | 145 | 94 | 160 | 0 | 70 | 0 | 1400 | 5014 | 5014 | 125350 | 299128.8 | 0
2.2 | 2.2 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total | Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total | Șurub spongios Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 24mm pînă la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | 0 | 0 | 510 | 95 | 0 | 0 | 150 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1339 | 1339 | 41776.8 |  | 0
2.3 | 2.3 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Placă 1/3 tubulară, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, cu 6 , 7 , 8, 9 și 10 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 60 | 40 | 220 | 30 | 0 | 10 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1106 | 1106 | 72996 |  | 0
2.4 | 2.4 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, de la 6 orificii pînă la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Orificii dinamic compresive. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 10 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 10 | 0 | 80 | 257 | 257 | 36494 |  | 0
2.5 | 2.5 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, cu minim 6 orificii pînă la 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 25 | 60 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 22512 |  | 0
3 | 3.1 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm pînă la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 900 | 260 | 0 | 50 | 20 | 30 | 38 | 25 | 0 | 0 | 400 | 400 | 2123 | 2123 | 99781 | 2416844.13 | 0
| 3.2 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 150 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 70 | 28 | 70 | 69 | 61 | 0 | 0 | 2500 | 1806 | 5954 | 5954 | 258999 |  | 0
| 3.3 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime dela 14mm pînâ la 60 mm, cu incremenentul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 800 | 600 | 1686 | 1686 | 89358 |  | 0
| 3.4 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă mică dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, 6 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | 15 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 34 | 342 | 342 | 91656 |  | 0
| 3.5 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pMaterial: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 34 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 217 | 217 | 71610 |  | 0
| 3.6 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Distal Medială, 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de plăci. | bucată | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 192100 |  | 0
| 3.7 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Distal Medială, 4 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile Ø3.5mm blocante oferite. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 183 | 183 | 188693.13 |  | 0
| 3.8 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii pînă la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 16 | 0 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 30 | 80 | 254 | 254 | 248666 |  | 0
| 3.9 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Humerus Distal Lateral, de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 199 | 199 | 152235 |  | 0
| 3.10 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Humerus Distal Medial, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 212 | 212 | 188044 |  | 0
| 3.11 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii pînă la 9 orificii , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 24 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 | 132 | 83820 |  | 0
| 3.12 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare pînă la 8 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 126 | 126 | 108360 |  | 0
3.156 | 3.13 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lungime 60-65mm. Grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 19500 |  | 0
| 3.14 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare pînă la 6 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 6-8 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 101 | 101 | 104939 |  | 0
3.166 | 3.15 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20400 |  | 0
| 3.16 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø3.5mm, de la 4 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 108 | 108 | 90504 |  | 0
| 3.17 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare pînă la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 22 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 193 | 193 | 198790 |  | 0
| 3.18 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Fibula Distal, de la 4 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 5 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 137 | 137 | 75624 |  | 0
| 3.19 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 40 | 40 | 25360 |  | 0
| 3.20 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibia Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 126 | 126 | 90972 |  | 0
| 3.21 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă 1/3 tubulară blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pînă la 14 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 63 | 63 | 13923 |  | 0
3.233 | 3.22 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø2.7mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 9 | 9 | 1755 |  | 0
3.234 | 3.23 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici |  | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø3.5mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 9 | 9 | 1755 |  | 0
3.235 | 3.24 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
| 4.1 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 20mm, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64-65, 70 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 300 | 0 | 750 | 590 | 0 | 154 | 182 | 120 | 395 | 135 | 0 | 80 | 3000 | 1355 | 7061 | 7061 | 190647 | 345264 | 0
| 4.2 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi maleolare Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm pînă la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 20 | 0 | 120 | 40 | 0 | 8 | 40 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 292 | 292 | 12556 |  | 0
| 4.3 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm pînă la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. | bucată | 0 | 0 | 80 | 110 | 0 | 25 | 36 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 50 | 850 | 1177 | 1177 | 47080 |  | 0
| 4.4 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 40mm pînă la 100 mm, cu increment de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 60 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 251 | 251 | 12048 |  | 0
| 4.5 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat total, lungime 35mm și 45 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | 70 | 2520 |  | 0
4.56 | 4.6 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 10 orificii Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Să fie cu contact limitat. | bucată |  | 5 | 10 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 4400 |  | 0
| 4.7 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă lată cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, de la 10 orificii până la 16 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 6 | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 21533 |  | 0
4.61 | 4.8 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 7 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde.Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 14 | 14 | 1680 |  | 0
| 4.9 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, cu 4, 5, 6, 7 și 8 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 10 | 200 | 266 | 266 | 29260 |  | 0
| 4.10 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci unghiulare 95° cu lame | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm și de 80, 7 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde. | bucată | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 13870 |  | 0
4.69 | 4.11 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 9 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde. | bucată | 10 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 15 | 15 | 6150 |  | 0
4.70 | 4.12 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 12 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde. | bucată | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3520 |  | 0
| 5.1 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60 mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 190 | 0 | 550 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 300 | 2834 | 2834 | 138866 | 703777 | 0
| 5.2 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm pînă la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 90 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 730 | 730 | 49640 |  | 0
| 5.3 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat 32mm, lungime de la 50mm pînă la 85 mm, cu incremenetul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 20 | 0 | 200 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 834 | 834 | 52542 |  | 0
| 5.4 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 596 | 596 | 39932 |  | 0
| 5.5 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă îngustă blocată, fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mmoferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi a şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | 61 | 15860 |  | 0
| 5.6 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă lată blocată, fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi a şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 112 | 112 | 36736 |  | 0
| 5.7 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta,Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm. Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto- compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 34580 |  | 0
| 5.8 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm,de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 119 | 119 | 84371 |  | 0
| 5.9 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm,de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie). Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | 28 | 0 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 261 | 261 | 247950 |  | 0
5.97 | 5.10 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Ghid pentru burghiu (plăci blocate) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø5.0mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 9 | 9 | 2340 |  | 0
5.98 | 5.11 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente pentru fragmente oase mar Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Hoffmann • Razușa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.200-250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 4 |  | 8 | 8 | 960 |  | 0
| 6.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 63 | 63 | 7560 | 49664 | 0
| 6.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm.Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 101 | 101 | 14140 |  | 0
| 6.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 46 | 2484 |  | 0
| 6.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 | 47 | 6580 |  | 0
| 6.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | 66 | 9240 |  | 0
| 6.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 64 | 10 | 660 |  | 54
6.41 | 6.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 2700 |  | 0
6.53 | 6.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 2700 |  | 0
6.65 | 6.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă. | bucată | [5 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 40 | 40 | 3600 |  | 0
| 7.1 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șurub canulat compresiv fără cap | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat compresiv fără cap Ø3.0mm, lungime de 36mm, 38 mm și 50mm Material: Titan. Nesteril. Canal pentru broșă Ø1.0mm.Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | 36 | 25920 | 34214.4 | 0
| 7.2 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șuruburi canulate Herbert | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat Herbert Ø3.0mm, lungime de 20mm și 22 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 96 | 96 | 8294.4 |  | 0
| 8.1 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS 135° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă DHS 135°, cu 4 orificii și 5 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Cilindru lungime 38mm. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5757 | 25863 | 0
| 8.2 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă DHS, cu 4 orificii, 5 orificii, 6 orificiiși 7 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi cu găuri filetate. Porţiunea clindrică a plăcii accesibilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38 mm. Unghiul plăcii 130°, 135°, 140°. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3006 |  | 0
| 8.3 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DCS 95° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă DCS 95°, 8 orificii și 9 orificii dimamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită la nivel condilian folosirea şuruburilor spongioase diam. 6.5mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 9120 |  | 0
| 8.4 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Suruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub condylar de tractiune, lungime de la 60mm pînâ la 120 mm, cu incrementul de 5 mm. Set cu șurub de compesie. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 7980 |  | 1
| 9.1 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șurub spongios canulat | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incremenentul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant.Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 11100 | 290760 | 0
| 9.2 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat total, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 11100 |  | 0
9.21 | 9.3 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm Material: Titan. Nesterilă. | bucată | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 50 |  | 55 | 55 | 6050 |  | 0
| 9.4 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø4.5mm, filetat parțial, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 7500 |  | 0
| 9.5 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø4.5mm, filetat total, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 7500 |  | 0
9.36 | 9.6 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm Material: Titan. Nesterilă. | bucată | 10 |  |  |  |  | 10 | 6 | [5 empty] | 10 |  | 36 | 36 | 3960 |  | 0
| 9.7 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă blocate pentru simfiza pubiană | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată curbă pentru simfiza pubiană, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, 4 orificii și 6 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci | bucată | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | 18325 |  | 0
| 9.8 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 37 | 11100 |  | 0
| 9.9 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 10 orificii până la 16 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 18160 |  | 0
9.53 | 9.10 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 22000 |  | 0
| 9.11 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 24250 |  | 0
| 9.12 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 22000 |  | 0
| 9.13 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 24250 |  | 0
9.61 | 9.14 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga șo dreapta Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 88000 |  | 0
| 9.15 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci pelvice reconstructive blocate in ‘J’ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă pelvică reconstructivă blocată in ‘J’, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, cu 10 și 12 orificii, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 14660 |  | 0
9.69 | 9.16 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Pensă pentru repoziție oase bazin | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru repoziție oase bazin, dreaptă, vârfuri ascuțite cu olive, șurub de fixare, lungime 250mm Material: oțel inox. Nesterilă. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 805 |  | 0
10.1 | 10.1 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șuruburi Schanz | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø4.0mm, lungime 200mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [5 empty] | 20 |  | 8 | 15 |  |  |  | 50 |  | 93 | 93 | 11625 | 347915 | 0
10.2 | 10.2 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 5 |  |  |  |  | 20 |  | 8 | 6 |  | 20 |  | 700 |  | 759 | 759 | 102465 |  | 0
10.3 | 10.3 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 200mm, filet cortical Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 200 |  | 235 | 235 | 41125 |  | 0
10.4 | 10.4 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 35 | 35 | 6125 |  | 0
| 10.5 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bară externă Ø8mm, lungime de la 100mm până la 300 mm, cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare. | bucată | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 54 | 5940 |  | 0
| 10.6 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lăcată pentru șuruburi Schanz de Ø3.0mm și Ø 4.0mm , pentru bară Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele | bucată | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 156 | 156 | 38220 |  | 0
10.12 | 10.7 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele | bucată | 10 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 50 |  | 70 | 70 | 18200 |  | 0
| 10.8 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bară externă Ø11mm, lungime de la 150mm până la 400mm , cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare. | bucată | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 300 | 0 | 348 | 348 | 22620 |  | 0
10.19 | 10.9 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lăcată pentru șuruburiSchanzØ6.5mm, pentrubară Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 24 |  | 200 |  | 244 | 244 | 64660 |  | 0
10.20 | 10.10 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 24 |  | 80 |  | 121 | 121 | 34485 |  | 0
10.21 | 10.11 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Set de chei | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de chei pentru asamblare fixatoare externe cu bare 8mm/11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 1 | [9 empty] | 3 |  | 10 |  | 14 | 14 | 2450 |  | 0
| 11.1 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Semiinele Ilizarov | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Semiinel Ilizarov cu diametrul de Ø140mm, 160 mm și 180mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea semiinelelor după dimensiuni. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 5520 | 110422 | 0
| 11.2 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Tije telescopice | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă telescopică 100 mm și 150 mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea arcurilor după dimensiuni. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5000 |  | 0
| 11.3 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Pivoturi femenine | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pivot femenin cu 2 și 3 gaură Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea pivoților după numărul de găuri. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 352 |  | 0
11.17 | 11.4 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi pentru fixare broșe | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cresat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri | bucată | [13 empty] | 500 | 500 | 500 | 20000 |  | 0
11.18 | 11.5 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | urub canulat pentru fixare broșe | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri | bucată | [13 empty] | 200 | 200 | 200 | 8000 |  | 0
11.22 | 11.6 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Piuliță | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Piuliță Filet M6. Material: oțel inox. Nesterilă. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. | bucată | [13 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 15000 |  | 0
11.23 | 11.7 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi Schanz | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 150mm Material: oțel inox. Nesteril. Filet cortical.Marcajul producatorului. Să se accepte schimbarea șuruburilordupă dimensiuni. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1700 |  | 0
11.38 | 11.8 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Întinzător broșe pentru fixator Ilizarov | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Întinzător de broșe pentru fixator Ilizarov Material: oțel inox. Nesteril. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre | bucată | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 54850 |  | 0
12.1 | 12 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată | 500 | [5 empty] | 50 | 20 | [5 empty] | 200 | 770 | 770 | 10010 | 10010 | 0
12.2 | 13 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  |  |  | 50 |  |  | 150 | 20 |  |  | 30 |  | 300 | 500 | 1050 | 1050 | 15750 | 15750 | 0
12.3 | 14 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  |  |  | 50 |  |  | 150 | 20 |  | 50 |  | 400 | 300 | 1000 | 1970 | 1970 | 35460 | 35460 | 0
12.4 | 15 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 150 | 30 |  | 50 |  | 400 | 300 | 1000 | 2080 | 2080 | 37440 | 37440 | 0
12.5 | 16 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  | 50 |  | 300 |  |  | 150 | 30 |  | 100 |  | 400 | 300 | 1000 | 2330 | 2330 | 41940 | 41940 | 0
12.6 | 17 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată | 1000 |  |  | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 30 | 200 | 1200 | 500 | 3380 | 3380 | 64220 | 64220 | 0
12.7 | 18 | Broșe Kirschner | Clește pentru taiat broșe și sârmă | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Clește pentru taiat broșe și sârmă, cu inserții TC, lungime 230mm Diametru minimal tăiere broșe rigide: 2.2mm. Diametru minimal tăiere sârmă moale: 3.0mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 45 | 45 | 65250 | 65250 | 0
13.1 | 19 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 21 SWG (Ø0.80mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată | [7 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 50 |  | 53 | 53 | 6360 | 6360 | 0
13.2 | 20 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 20 SWG (Ø0.90mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 50 |  | 53 | 53 | 6360 | 6360 | 0
13.3 | 21 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 19 SWG (Ø1.00mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată | [6 empty] | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 50 | 100 | 156 | 156 | 18720 | 18720 | 0
13.4 | 22 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 18 SWG (Ø1.25mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 50 | 50 | 105 | 105 | 12600 | 12600 | 0
13.5 | 23 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 17 SWG (Ø1.50mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată |  | 1 |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 9 | 9 | 1080 | 1080 | 0
14.1 | 24 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 23 | 23 | 1610 | 1610 | 0
14.2 | 25 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.5mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 50 | 10 | 71 | 71 | 5680 | 5680 | 0
14.3 | 26 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 10 | 73 | 73 | 6935 | 6935 | 0
14.4 | 27 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 100 | 10 | 123 | 123 | 11070 | 11070 | 0
14.5 | 28 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 3.2mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 100 | 10 | 119 | 119 | 10710 | 10710 | 0
14.6 | 29 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 3.2mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 26 | 26 | 2470 | 2470 | 0
14.7 | 30 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 4.0mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 |  |  | 40 |  | 57 | 57 | 5700 | 5700 | 0
14.8 | 31 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 4.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 40 |  | 52 | 52 | 5200 | 5200 | 0
14.9 | 32 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 3.5mm, lungime 200-250mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 23 | 23 | 4140 | 4140 | 0
14.10 | 33 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 4.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 23 | 23 | 6440 | 6440 | 0
14.11 | 34 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 10 |  | 14 | 14 | 3920 | 3920 | 0
15.1 | 35 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță pentru șuruburi Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 36 | 36 | 8820 | 8820 | 0
15.2 | 36 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță pentru șuruburi Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 40 |  | 48 | 48 | 11760 | 11760 | 0
15.3 | 37 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță pentru șuruburi Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 40 |  | 45 | 45 | 11025 | 11025 | 0
15.4 | 38 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10 |  | 13 | 13 | 3185 | 3185 | 0
15.5 | 39 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 20 |  | 23 | 23 | 6325 | 6325 | 0
15.6 | 40 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurubelniţă canulată pentru şuruburi Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 5 |  | 8 | 8 | 2200 | 2200 | 0
16.1 | 41 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 140mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Pr | bucată | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 12 | 12 | 7920 | 7920 | 0
16.2 | 42 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 160mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 10 |  | 13 | 13 | 10010 | 10010 | 0
16.3 | 43 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 240mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 10 |  | 13 | 13 | 11050 | 11050 | 0
16.4 | 44 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru Maleole | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 20 |  | 24 | 24 | 9840 | 9840 | 0
16.5 | 45 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor | bucată | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 11 | 11 | 7315 | 7315 | 0
16.6 | 46 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 11 | 8635 | 8635 | 0
16.7 | 47 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 10 |  | 12 | 12 | 10740 | 10740 | 0
16.8 | 48 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 10150 | 10150 | 0
16.9 | 49 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 10700 | 10700 | 0
16.10 | 50 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensa FARABEUF-LAMBOTTE pentru oase, lungime 260mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 11 | 7260 | 7260 | 0
16.11 | 51 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 12 | 12 | 4920 | 4920 | 0
16.12 | 52 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 220mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor | bucată | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 1380 | 1380 | 0
16.13 | 53 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 270mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 7800 | 7800 | 0
16.14 | 54 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 300mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 9900 | 9900 | 0
16.15 | 55 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 135mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  | 11 | 11 | 3960 | 3960 | 0
16.16 | 56 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 170mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 12 | 12 | 5880 | 5880 | 0
16.17 | 57 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 200mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 11 | 6325 | 6325 | 0
17 | 58 | Mașină ortopedică electrică | Mașină electrică | Mașină ortopedică electrică | Mașină electrică de găurit și introdus broșe Componență: piesa de mână (motorul) cu axă canulată; baterii reîncărcabile (2 buc.); dispozitiv încărcare baterii; mandrină cu chee pentru fixare burghie și broșe; set pentru transferul aseptic al bateriei; container pentru păstrare, transportare și sterilizare. Rezistență la sterilizare prin metoda de autoclavare până la temperatura 135°C. Instrucțiunea de utilzare în limba română. | bucată | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 10 |  | 13 | 13 | 415350 | 415350 | 0
| 59.1 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, si 2 gauri pentru zavorire in plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | 54 | 174420 | 187720 | 0
| 59.2 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Șuruburi zăvorâre distale, diam. 6.0- 6.5mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 75 | 10500 |  | 0
| 59.3 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Suruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre proximală, lungimede la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | 20 | [13 empty] | 20 | 20 | 2800 |  | 0
18.22 | 59.4 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cât şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. | bucată | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
| 60.1 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Femur reconstructivă Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 85 | 85 | 285770 | 376600 | 0
| 60.2 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub reconstructiv zăvorâre proximală, lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 70 | 31920 |  | 0
| 60.3 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre proximală, lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 13700 |  | 0
| 60.4 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 165 | 165 | 45210 |  | 0
19.41 | 60.5 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cât şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. | bucată | [12 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
| 61.1 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Femur recostructivă cu diametrul de Ø9-10 mm și lungimele de la 360mm pînă la 420, stânga și dreapta, inox Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm; - Material de confecţionare inox. - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 484500 | 511383 | 0
| 61.2 |  | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub reconstructiv zăvorâre proximala autotarodant, lungimea de la 90mm pînă la 105 mm, cu incremntul de 5 mm inox. Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 14875 |  | 0
20.21 | 61.3 |  | Surub pentru zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub pentru zăvorâre proximală autotarodant, lungime 65mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 10 | [11 empty] | 0 |  | 10 | 10 | 1520 |  | 0
| 61.4 |  | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub pentru zăvorâre distală autotarodant, lungimede 40mm, 50 mm și 55 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 10488 |  | 0
20.28 | 61.5 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariui să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. | bucată | 1 | [11 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 62.1 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta | Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată |  |  | 20 | 0 | [9 empty] | 0 | 20 | 20 | 1066284 | 1306524 | 0
| 62.2 |  | Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan | Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan | Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată |  | 0 | 40 | 0 | [9 empty] | 0 | 40 | 40 | 35720 |  | 0
| 62.3 |  | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan | Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan | Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată |  | 0 | 20 | 0 | [9 empty] | 0 | 20 | 20 | 158720 |  | 0
| 62.4 |  | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | Surub canulat 6.0- 6,5 mm, zavorire proximala titan | Surub canulat 6.0- 6,5 mm, zavorire proximala titan, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incementul de 5 mm, Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată |  | 0 | 20 | 0 | [9 empty] | 0 | 20 | 20 | 45800 |  | 0
21.52 | 62.5 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; | bucată |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 63.1 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | 60 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 202 | 202 | 562166 | 663116 | 0
| 63.2 |  | Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |  | 505 | 505 | 101000 |  | 0
22.24 | 63.3 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru | bucată | 1 | [11 empty] | 3 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
| 64.1 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stânga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga. | bucată | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 465120 | 501445 | 0
| 64.2 |  | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub canulat de reconstrucţie, lungime de la 90mm pînă la120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 14875 |  | 0
| 64.3 |  | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre, lungime de la 40mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3600 |  | 0
| 64.4 |  | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 17850 |  | 0
23.52 | 64.5 |  | Set de instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele. 3.Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4.Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 5.Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6.Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 7. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. | bucată | 1 | [11 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 65.1 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Humerus zăvorâtă Ø8mm x 220mm, 240 mm și 260 mm, inox 1. Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi diam. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oţel inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5.0 mm lungimi cuprinse între 28 şi 40 mm. 7. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare şi cataloagele producătorilor. 8. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilorde zavorâre. | bucată | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 42 | 114660 | 134540 | 0
| 65.2 |  | Şuruburi de zavorâre distală diam. 3.5-4.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub zavorâre distală, lungime de la 24mm până la 40 mm, cu încrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 94 | 94 | 13160 |  | 0
24.13 | 65.3 |  | Obturator, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Obturator standart, inox Obturatoare: minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 1 | [11 empty] | 20 |  | 21 | 21 | 6720 |  | 0
24.14 | 65.4 |  | Set de instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de instrumente 1. Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin. 2. Tusa de instrumente să fie livrată în custodie. 3.Instrumentariul să aibă marcajul producătorului. 2. Instrumentariul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 3. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 4. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 5. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 6. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 7. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 8. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. | bucată | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
25.1 | 66.1 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Plăci în “L” blocate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “L” blocată, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, stânga, dreapta, titan Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 25000 | 207610 | 0
25.3 | 66.2 |  | Ancore diam. 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub de ancorare diam. 3.5mm din titan, cu fir sutură de polietilenă USP 2, steril Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colora | bucată | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | 72000 |  | 0
| 66.3 |  | Suruburi corticale blocante Ø2,7mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub cortical blocant Ø2,7mm, lungime de la 16mm până la 34 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 85 | 85 | 21250 |  | 0
| 66.4 |  | Suruburi Herbert canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub Herbert canulat Ø3.0mm lungime de la 14mm până la 20 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 82 | 82 | 39360 |  | 0
25.18 | 66.5 |  | Placă în “T” blocată | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “T” blocată pentru Radius Proximal, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, titan Material: Titan. Nesterilă.Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | 5 | [11 empty] | 10 | 5 | 20 | 20 | 50000 |  | 0
26.1 | 67.1 | Lotul 67. Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase | bucată | [12 empty] | 20 | 60 | 80 | 80 | 1608000 | 1678300 | 0
26.3 | 67.2 |  | Ancora umar | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. - Ambalata individual, sterila de unica folosinta | bucată | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 70300 |  | 0
1 | 68.1 | Lotul 68. Periosteal elevators | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | bucată | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 2400 | 4800 | 0
2 | 68.2 |  | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | bucată | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 2400 |  | 0
3 | 69.1 | Lotul 69. Gid pentru șurub | Gid pentru șurub Screw Depth Gauges Large Gauge, 8 ¾ Longmeasures up to 100mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gid pentru șurub Screw Depth Gauges Large Gauge, 8 ¾ Longmeasures up to 100mm | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 430 | 860 | 0
4 | 69.2 |  | Gid pentru șurub Screw Depth Gauge X-Large Gauge, 11⃰ Longmeasures up to 120mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gid pentru șurub Screw Depth Gauge X-Large Gauge, 11⃰ Longmeasures up to 120mm | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 430 |  | 0
5 | 70.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | bucată | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 1080 | 3240 | 0
6 | 70.2 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 1080 |  | 0
7 | 70.3 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 1080 |  | 0
8 | 71 | Large Pin Cutter | Lotul 71. Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 600 | 600 | 0
9 | 72.1 | Bone Cutting forceps | Lotul 72. Bone Cutting Rongeur Forceps 15cm,5¾⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bone Cutting Rongeur Forceps 15cm,5¾⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 600 | 1800 | 0
10 | 72.2 |  | Bohler Bone Cutting Rongeur Forceps | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bohler Bone Cutting Rongeur Forceps | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1200 |  | 0
11 | 73.1 | Bone Holding forceps | Lotul 73. Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0
12 | 73.2 |  | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 600 |  | 0
13 | 73.3 |  | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 600 |  | 0
14 | 74 | Bone Rongeurs | Lotul 74. Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 600 | 600 | 0
15 | 75.1 | Bone Levers | Lotul 75. Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0
16 | 75.2 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-546) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 600 |  | 0
17 | 75.3 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-549) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 600 |  | 0
18 | 76.1 | Bone Chisels & Gouges | Lotul 76. Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 580 | 1160 | 0
19 | 76.2 |  | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 580 |  | 0
20 | 77.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0
21 | 77.2 |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1200 |  | 0
22 | 78.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 5 | 870 | 3480 | 0
23 | 78.2 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 5 | 870 |  | 0
24 | 78.3 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 5 | 870 |  | 0
25 | 78.4 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 5 | 870 |  | 0
26 | 79.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1400 | 5600 | 0
27 | 79.2 |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1400 |  | 0
28 | 79.3 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1400 |  | 0
29 | 79.4 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1400 |  | 0
30 | 80 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 360 | 360 | 0
31 | 81 | Bone holding clamps | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 800 | 800 | 0
32 | 82 | Bone Levers | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 400 | 400 | 0
| 83.1 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Lotul 83. Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 8 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 4500 | 24100 | 0
| 83.2 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 14 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5950 |  | 0
| 83.3 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 8 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 4500 |  | 0
| 83.4 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 14 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5950 |  | 0
| 83.5 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 800 |  | 0
| 83.6 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 800 |  | 0
| 83.7 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 800 |  | 0
| 83.8 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 800 |  | 0
| 84.1 | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Lotul 84. Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [13 empty] | 22 | 22 | 22 | 10912 | 21824 | 0
| 84.2 |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [13 empty] | 22 | 22 | 22 | 10912 |  | 0
1 | 85.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Lotul 85. Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 80 |  | 80 | 80 | 24000 | 144000 | 0
1 | 85.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare . - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 60 | 96000 |  | 0
1 | 85.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 6000 |  | 0
1 | 85.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 6000 |  | 0
1 | 85.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 6000 |  | 0
1 | 85.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 6000 |  | 0
2 | 86.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Lotul 86. Placa reconstructivî în T pentru șurub 2,5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivî în T pentru șurub 2,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 6000 | 381120 | 0
2 | 86.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 5000 |  | 0
2 | 86.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 5000 |  | 0
2 | 86.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 5000 |  | 0
2 | 86.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 18000 |  | 0
2 | 86.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 28000 |  | 0
2 | 86.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-65,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; | bucată |  |  | 10 | [9 empty] | 20 |  | 30 | 30 | 25530 |  | 0
2 | 86.8 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 5000 |  | 0
2 | 86.9 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 6000 |  | 0
2 | 86.10 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 | 5000 |  | 0
2 | 86.11 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 1200 |  | 0
2 | 86.12 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 60 | 1200 |  | 0
2 | 86.13 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 7500 |  | 0
2 | 86.14 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 5000 |  | 0
2 | 86.15 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 11000 |  | 0
2 | 86.16 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 1700 |  | 0
2 | 86.17 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2100 |  | 0
2 | 86.18 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 3600 |  | 0
2 | 86.19 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2600 |  | 0
2 | 86.20 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2500 |  | 0
2 | 86.21 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 11000 |  | 0
2 | 86.22 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 | 60000 |  | 0
2 | 86.23 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 5300 |  | 0
2 | 86.24 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 150 |  | 150 | 150 | 79500 |  | 0
2 | 86.25 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 40000 |  | 0
2 | 86.26 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată |  |  | 60 | [9 empty] | 60 |  | 120 | 120 | 18000 |  | 0
2 | 86.27 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 3000 |  | 0
2 | 86.28 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Tija tibie | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 25900 |  | 0
3 | 87.1 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Lotul 87. Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan ."L 26,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 42550 | 176550 | 0
3 | 87.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica condil femural blocata titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa periprotetica condil femural blocata titan .Material: aliaj de titan Pentru pozitionarea si fixarea fracturilor distale de femur Anatomica stinga,dreapta Lungimi 167-367 mm Numar de orificii 6-16 Minim 7 gauri distale minim un orificiu de dinamizare Grosimea placii minim 5 mm Placa sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm, dar si suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Sa permita fixarea suplimentara cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 20000 |  | 0
3 | 87.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica femur proximala blocata titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa periprotetica femur proximala blocata titan .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 20000 |  | 0
3 | 87.4 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 30000 |  | 0
3 | 87.5 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica blocata dreapta si curba | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa periprotetica blocata dreapta si curba .Confectionate din aliaj de titan Placi blocate drepte si curbe Grosimea placii minim 5 mm Sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Cel putin 5 dimensiuni, numarul de orificii 6-14 pentru placi blocate drepte sic el putin 2 dimensiuni pentru placi blocate curbe minim un orificiu de dinamizare Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 20000 |  | 0
3 | 87.6 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata de stabilizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa blocata de stabilizare .Se fixeaza deasupra placii periprotetice blocate de femur proximal/distal Material: aliaj de titan Sa fie disponibila in minim 3 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 8) Sa se fixeze cu suruburi blocate de diam 3.5 mm (lungimea 12-70 mm), suruburi pentru orificiul central diam 3.5mm si 4.5 mm. Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 10000 |  | 0
3 | 87.7 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice .Material: aliaj de titan Compatibila pentru banda de cerclaj/tensiune de latimea minima de 6 mm Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 10000 |  | 0
3 | 87.8 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate de diam 3.5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi blocate de diam 3.5 mm .Suruburi blocate de diam 3.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-70 mm | bucată | [12 empty] | 40 |  | 40 | 40 | 8000 |  | 0
3 | 87.9 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare .Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare Material: aliaj de titan | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2000 |  | 0
3 | 87.10 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare Material: aliaj de titan | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2000 |  | 0
3 | 87.11 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale diam 4.5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale diam 4.5 mm .Suruburi corticale diam 4.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-95 mm | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 60 | 12000 |  | 0
5 | 88.1 | Lotul 88. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 60 | 12000 | 22000 | 0
5 | 88.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm .Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 10-20 mm | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 4000 |  | 0
5 | 88.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm .Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 30-110 mm | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 6000 |  | 0
6 | 89.1 | Lotul 89. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm .Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 45-115 mm | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2000 | 62000 | 0
6 | 89.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Benzi de tensiune | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Benzi de tensiune .Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 60000 |  | 0
|  | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată |  |  | 10 | [11 empty] | 10 | 10 |  | 12032183.33 | 0
|  | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată |  |  | 10 | [11 empty] | 10 | 10 |  | -12032183.33 | 0
|  | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) | Set de instrumentar (livrat în custodie) | Set de instrumentar (livrat în custodie). Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă acelaşi producător; | bucată |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
|  | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan; L 26,0-75,0 mm; Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată |  |  | 50 | [11 empty] | 50 | 50 | 42550
|  | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI |  | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată |  |  | 50 | [11 empty] | 50 | 50 | 5000
[7 empty] | 156 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220

## Sheet2
Nr. Lot |  | Denumire Lot | Denumire Poziție | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE |  | Cantitatea total | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 1 | Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | Șurub cortical autotarodant Ø2.0mm, lungime de la 14mm pînă la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 253 | 253 | 7084 | 7084 | 0 | 253 | 1
6.1 | 2.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 63 | 63 | 7560 | 49664 | 0 | 63 | 2.1
6.2 | 2.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm.Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 101 | 101 | 14140 |  | 0 | 101 | 2.2
6.3 | 2.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 46 | 2484 |  | 0 | 46 | 2.3
6.4 | 2.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 | 47 | 6580 |  | 0 | 47 | 2.4
6.5 | 2.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | 66 | 9240 |  | 0 | 66 | 2.5
6.6 | 2.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 64 | 10 | 660 |  | 54 | 64 | 2.6
6.7 | 2.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 2700 |  | 0 | 30 | 2.7
6.8 | 2.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 2700 |  | 0 | 30 | 2.8
6.9 | 2.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă. | bucată |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 40 | 40 | 3600 |  | 0 | 40 | 2.9
24 | 3 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 20 |  | 23 | 23 | 1610 | 1610 | 0 | 23 | 3
27 | 4 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 100 | 10 | 123 | 123 | 11070 | 11070 | 0 | 123 | 4
34 | 5 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 14 | 14 | 3920 | 3920 | 0 | 14 | 5
44 | 6 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru Maleole | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 9840 | 9840 | 0 | 24 | 6
51 | 7 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 12 | 12 | 4920 | 4920 | 0 | 12 | 7
62.1 | 8.1 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | PFN 130 grade titan, varianta stinga/dreapta | Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată |  |  | 20 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 20 | 1066284 | 1306524 | 0 | 20 | 8.1
62.2 | 8.2 |  | Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan | Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan | Surub 4,5 - 5.0 mm zavorire distala titan lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată |  | 0 | 40 | 0 | [7 empty] | 0 | 40 | 40 | 35720 |  | 0 | 40 | 8.2
62.3 | 8.3 |  | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 10,5 - 11,5 .0mm, titan | Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan | Surub canulat 10,5 - 11,5 mm, zavorire proximala titan, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată |  | 0 | 20 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 20 | 158720 |  | 0 | 20 | 8.3
62.4 | 8.4 |  | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | Surub canulat 6.0- 6,5 mm, zavorire proximala titan | Surub canulat 6.0- 6,5 mm, zavorire proximala titan, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incementul de 5 mm, Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată |  | 0 | 20 | 0 | [7 empty] | 0 | 20 | 20 | 45800 |  | 0 | 20 | 8.4
62.5 | 8.5 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; | bucată |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 8.5
64.1 | 9.1 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stânga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga. | bucată | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 465120 | 501445 | 0 | 144 | 9.1
64.2 | 9.2 |  | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub canulat de reconstrucţie, lungime de la 90mm pînă la120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 14875 |  | 0 | 25 | 9.2
64.3 | 9.3 |  | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre, lungime de la 40mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3600 |  | 0 | 20 | 9.3
64.4 | 9.4 |  | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 17850 |  | 0 | 30 | 9.4
64.5 | 9.5 |  | Set de instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele. 3.Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4.Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 5.Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6.Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 7. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. | bucată | 1 | [9 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 9.5
68.1 | 9.6 | Lotul 68. Periosteal elevators | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | bucată | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 2400 | 4800 | 0 | 4 | 9.6
68.2 | 9.7 |  | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | bucată | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 2400 |  | 0 | 4 | 9.7
70.1 | 10.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | bucată | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 1080 | 3240 | 0 | 3 | 10.1
70.2 | 10.2 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 1080 |  | 0 | 3 | 10.2
70.3 | 10.3 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 1080 |  | 0 | 3 | 10.3
71 | 11 | Large Pin Cutter | Lotul 71. Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 1 | 11
73.1 | 12.1 | Bone Holding forceps | Lotul 73. Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 2 | 12.1
73.2 | 12.2 |  | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 600 |  | 0 | 1 | 12.2
73.3 | 12.3 |  | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 600 |  | 0 | 1 | 12.3
74 | 13 | Bone Rongeurs | Lotul 74. Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 1 | 13
75.1 | 14.1 | Bone Levers | Lotul 75. Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 2 | 14.1
75.2 | 14.2 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-546) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 600 |  | 0 | 2 | 14.2
75.3 | 14.3 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-549) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 600 |  | 0 | 2 | 14.3
76.1 | 15.1 | Bone Chisels & Gouges | Lotul 76. Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 580 | 1160 | 0 | 1 | 15.1
76.2 | 15.2 |  | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 580 |  | 0 | 1 | 15.2
77.1 | 16.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 2 | 16.1
77.2 | 16.2 |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1200 |  | 0 | 2 | 16.2
78.1 | 17.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | bucată | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 870 | 3480 | 0 | 5 | 17.1
78.2 | 17.2 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | bucată | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 870 |  | 0 | 5 | 17.2
78.3 | 17.3 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | bucată | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 870 |  | 0 | 5 | 17.3
78.4 | 17.4 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | bucată | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 870 |  | 0 | 5 | 17.4
79.1 | 18.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1400 | 5600 | 0 | 2 | 18.1
79.2 | 18.2 |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1400 |  | 0 | 2 | 18.2
79.3 | 18.3 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1400 |  | 0 | 2 | 18.3
79.4 | 18.4 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1400 |  | 0 | 2 | 18.4
80 | 19 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 360 | 360 | 0 | 2 | 19
81 | 20 | Bone holding clamps | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 2 | 20
82 | 21 | Bone Levers | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | bucată | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 2 | 21
86.1 | 22.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Lotul 86. Placa reconstructivî în T pentru șurub 2,5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivî în T pentru șurub 2,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 6000 | 381120 | 0 | 20 | 22.1
86.2 | 22.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 5000 |  | 0 | 50 | 22.2
86.3 | 22.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 5000 |  | 0 | 50 | 22.3
86.4 | 22.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 50 |  | 50 | 50 | 5000 |  | 0 | 50 | 22.4
86.5 | 23 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 18000 |  | 0 | 10 | 23
86.6 | 24 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 28000 |  | 0 | 20 | 24
86.7 | 25 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-65,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; | bucată |  |  | 10 | [7 empty] | 20 |  | 30 | 30 | 25530 |  | 0 | 30 | 25
86.8 | 26.1 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 5000 |  | 0 | 20 | 26.1
86.9 | 26.2 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 6000 |  | 0 | 30 | 26.2
86.10 | 26.3 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 100 |  | 100 | 100 | 5000 |  | 0 | 100 | 26.3
86.11 | 26.4 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 1200 |  | 0 | 30 | 26.4
86.12 | 26.5 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 60 |  | 60 | 60 | 1200 |  | 0 | 60 | 26.5
86.13 | 27 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 7500 |  | 0 | 30 | 27
86.14 | 28 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 5000 |  | 0 | 20 | 28
86.15 | 29 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 11000 |  | 0 | 20 | 29
86.16 | 30 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 1700 |  | 0 | 10 | 30
86.17 | 31 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2100 |  | 0 | 10 | 31
86.18 | 32 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 3600 |  | 0 | 10 | 32
86.19 | 33 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2600 |  | 0 | 10 | 33
86.20 | 34 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 2500 |  | 0 | 10 | 34
86.21 | 35 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 11000 |  | 0 | 20 | 35
86.22 | 36 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 200 |  | 200 | 200 | 60000 |  | 0 | 200 | 36
86.23 | 37.1 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 5300 |  | 0 | 10 | 37.1
86.24 | 37.2 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [10 empty] | 150 |  | 150 | 150 | 79500 |  | 0 | 150 | 37.2
86.25 | 38.1 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 40000 |  | 0 | 10 | 38.1
86.26 | 38.2 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată |  |  | 60 | [7 empty] | 60 |  | 120 | 120 | 18000 |  | 0 | 120 | 38.2
86.27 | 38.3 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 3000 |  | 0 | 10 | 38.3
86.28 | 39 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Tija tibie | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [10 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 25900 |  | 0 | 10 | 39
88.1 | 40.1 | Lotul 88. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm | bucată | [10 empty] | 60 |  | 60 | 60 | 12000 | 22000 | 0 | 60 | 40.1
88.2 | 40.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm .Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 10-20 mm | bucată | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 4000 |  | 0 | 20 | 40.2
88.3 | 40.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm .Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 30-110 mm | bucată | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 6000 |  | 0 | 30 | 40.3
| 41.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii |  | bucată |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 41.1
| 41.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm |  | bucată |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 41.2
| 41.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) | Set de instrumentar (livrat în custodie) |  | bucată |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 41.3
| 42 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan |  | bucată |  |  | 50 | [9 empty] | 50 | [5 empty] | 42
| 43 | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI |  |  | bucată |  |  | 50 | [9 empty] | 50 | [5 empty] | 43
[7 empty] | 163 | 1 | 502 | 109 | 63 | 172 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1630 | 10 | 2677 | [5 empty] | 41.1
41.2
41.3
42
43

## Sheet1
Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | Cantitatea total | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 1 | Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm | Șurub cortical autotarodant Ø2.0mm, lungime de la 14mm pînă la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 253 | 7084 | 7084
2.1 | 2.1 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Șurub cortical autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 16mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 5014 | 125350 | 299128.8
2.2 | 2.2 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total | Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total | Șurub spongios Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 24mm pînă la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [14 empty] | 1339 | 41776.8
2.3 | 2.3 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Placă 1/3 tubulară, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, cu 6 , 7 , 8, 9 și 10 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 1106 | 72996
2.4 | 2.4 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, de la 6 orificii pînă la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Orificii dinamic compresive. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 257 | 36494
2.5 | 2.5 | Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, cu minim 6 orificii pînă la 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 134 | 22512
3 | 3.1 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm pînă la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 2123 | 99781 | 2416844.13
| 3.2 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 5954 | 258999
| 3.3 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime dela 14mm pînâ la 60 mm, cu incremenentul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [14 empty] | 1686 | 89358
| 3.4 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă mică dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, 6 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [14 empty] | 342 | 91656
| 3.5 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pMaterial: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuţită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 217 | 71610
| 3.6 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Distal Medială, 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 170 | 192100
| 3.7 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Distal Medială, 4 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile Ø3.5mm blocante oferite. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 183 | 188693.13
| 3.8 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii pînă la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 254 | 248666
| 3.9 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Humerus Distal Lateral, de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 199 | 152235
| 3.10 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Humerus Distal Medial, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 212 | 188044
| 3.11 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii pînă la 9 orificii , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 132 | 83820
| 3.12 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare pînă la 8 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 126 | 108360
3.156 | 3.13 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lungime 60-65mm. Grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 | 19500
| 3.14 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare pînă la 6 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 6-8 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 101 | 104939
3.166 | 3.15 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată |  |  | 10 | [11 empty] | 20 | 20400
| 3.16 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø3.5mm, de la 4 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [14 empty] | 108 | 90504
| 3.17 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare pînă la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 193 | 198790
| 3.18 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Fibula Distal, de la 4 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 5 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 137 | 75624
| 3.19 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [14 empty] | 40 | 25360
| 3.20 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci blocate Tibie Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibia Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø3.5mm și a şuruburilor corticale convenţionale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 126 | 90972
| 3.21 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă 1/3 tubulară blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pînă la 14 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 63 | 13923
3.233 | 3.22 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø2.7mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 9 | 1755
3.234 | 3.23 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici |  | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø3.5mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 9 | 1755
3.235 | 3.24 | Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 8 | 0
| 4.1 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 20mm, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64-65, 70 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 7061 | 190647 | 345264
| 4.2 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi maleolare Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm pînă la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 292 | 12556
| 4.3 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm pînă la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. | bucată | [14 empty] | 1177 | 47080
| 4.4 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 40mm pînă la 100 mm, cu increment de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 251 | 12048
| 4.5 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat total, lungime 35mm și 45 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [14 empty] | 70 | 2520
4.56 | 4.6 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 10 orificii Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Să fie cu contact limitat. | bucată |  | 5 | 10 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 20 | 4400
| 4.7 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă lată cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, de la 10 orificii până la 16 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 61 | 21533
4.61 | 4.8 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 7 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde.Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 14 | 1680
| 4.9 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, cu 4, 5, 6, 7 și 8 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 266 | 29260
| 4.10 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Plăci unghiulare 95° cu lame | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm și de 80, 7 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde. | bucată | [14 empty] | 38 | 13870
4.69 | 4.11 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 9 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde. | bucată | 10 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 15 | 6150
4.70 | 4.12 | Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari | Placă unghiulară 95° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 12 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea şuruburilor convenţionale. Lățime și grosime standarde. | bucată | 5 |  |  | 3 | [10 empty] | 8 | 3520
| 5.1 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60 mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 2834 | 138866 | 703777
| 5.2 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm pînă la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 730 | 49640
| 5.3 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat 32mm, lungime de la 50mm pînă la 85 mm, cu incremenetul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 834 | 52542
| 5.4 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 596 | 39932
| 5.5 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă îngustă blocată, fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mmoferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi a şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 61 | 15860
| 5.6 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă lată blocată, fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi a şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 112 | 36736
| 5.7 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta,Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm. Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto- compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 52 | 34580
| 5.8 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm,de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0mm şi şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 119 | 84371
| 5.9 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm,de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea şuruburilor blocante Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie). Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 261 | 247950
5.97 | 5.10 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Ghid pentru burghiu (plăci blocate) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø5.0mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 9 | 2340
5.98 | 5.11 | Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente pentru fragmente oase mar Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Hoffmann • Razușa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.200-250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 4 |  | 8 | 960
| 6.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 63 | 7560 | 49664
| 6.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm.Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 101 | 14140
| 6.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 46 | 2484
| 6.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 47 | 6580
| 6.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | [14 empty] | 66 | 9240
| 6.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | [14 empty] | 10 | 660
6.41 | 6.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 2700
6.53 | 6.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 2700
6.65 | 6.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă. | bucată | [5 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 40 | 3600
| 7.1 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șurub canulat compresiv fără cap | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat compresiv fără cap Ø3.0mm, lungime de 36mm, 38 mm și 50mm Material: Titan. Nesteril. Canal pentru broșă Ø1.0mm.Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [14 empty] | 36 | 25920 | 34214.4
| 7.2 | Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap | Șuruburi canulate Herbert | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat Herbert Ø3.0mm, lungime de 20mm și 22 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. | bucată | [14 empty] | 96 | 8294.4
| 8.1 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS 135° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă DHS 135°, cu 4 orificii și 5 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Cilindru lungime 38mm. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 19 | 5757 | 25863
| 8.2 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DHS | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă DHS, cu 4 orificii, 5 orificii, 6 orificiiși 7 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi cu găuri filetate. Porţiunea clindrică a plăcii accesibilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38 mm. Unghiul plăcii 130°, 135°, 140°. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 9 | 3006
| 8.3 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Plăci DCS 95° | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă DCS 95°, 8 orificii și 9 orificii dimamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită la nivel condilian folosirea şuruburilor spongioase diam. 6.5mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 24 | 9120
| 8.4 | Lotul 8. Sisteme DHS/DCS | Suruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub condylar de tractiune, lungime de la 60mm pînâ la 120 mm, cu incrementul de 5 mm. Set cu șurub de compesie. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [14 empty] | 57 | 7980
| 9.1 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șurub spongios canulat | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incremenentul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant.Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [14 empty] | 30 | 11100 | 290760
| 9.2 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat total, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [14 empty] | 30 | 11100
9.21 | 9.3 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm Material: Titan. Nesterilă. | bucată | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 50 |  | 55 | 6050
| 9.4 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø4.5mm, filetat parțial, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [14 empty] | 30 | 7500
| 9.5 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø4.5mm, filetat total, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [14 empty] | 30 | 7500
9.36 | 9.6 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm Material: Titan. Nesterilă. | bucată | 10 |  |  |  |  | 10 | 6 | [5 empty] | 10 |  | 36 | 3960
| 9.7 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă blocate pentru simfiza pubiană | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată curbă pentru simfiza pubiană, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, 4 orificii și 6 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci | bucată | [14 empty] | 25 | 18325
| 9.8 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 37 | 11100
| 9.9 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 10 orificii până la 16 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci | bucată | [14 empty] | 20 | 18160
9.53 | 9.10 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 22000
| 9.11 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 24250
| 9.12 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 5 | 22000
| 9.13 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburiØ3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. | bucată | [14 empty] | 5 | 24250
9.61 | 9.14 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga șo dreapta Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 88000
| 9.15 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Plăci pelvice reconstructive blocate in ‘J’ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă pelvică reconstructivă blocată in ‘J’, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, cu 10 și 12 orificii, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci | bucată | [14 empty] | 20 | 14660
9.69 | 9.16 | Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului | Pensă pentru repoziție oase bazin | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru repoziție oase bazin, dreaptă, vârfuri ascuțite cu olive, șurub de fixare, lungime 250mm Material: oțel inox. Nesterilă. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [13 empty] | 1 | 805
10.1 | 10.1 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șuruburi Schanz | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø4.0mm, lungime 200mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [5 empty] | 20 |  | 8 | 15 |  |  |  | 50 |  | 93 | 11625 | 347915
10.2 | 10.2 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 5 |  |  |  |  | 20 |  | 8 | 6 |  | 20 |  | 700 |  | 759 | 102465
10.3 | 10.3 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 200mm, filet cortical Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 200 |  | 235 | 41125
10.4 | 10.4 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Șurub Schanz Ø5.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 35 | 6125
| 10.5 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bară externă Ø8mm, lungime de la 100mm până la 300 mm, cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare. | bucată | [14 empty] | 54 | 5940
| 10.6 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lăcată pentru șuruburi Schanz de Ø3.0mm și Ø 4.0mm , pentru bară Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele | bucată | [14 empty] | 156 | 38220
10.12 | 10.7 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele | bucată | 10 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 50 |  | 70 | 18200
| 10.8 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Bare externe Ø11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bară externă Ø11mm, lungime de la 150mm până la 400mm , cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare. | bucată | [14 empty] | 348 | 22620
10.19 | 10.9 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Lăcațelepentrubară Ø11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lăcată pentru șuruburiSchanzØ6.5mm, pentrubară Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 24 |  | 200 |  | 244 | 64660
10.20 | 10.10 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 24 |  | 80 |  | 121 | 34485
10.21 | 10.11 | Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm | Set de chei | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de chei pentru asamblare fixatoare externe cu bare 8mm/11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 1 | [9 empty] | 3 |  | 10 |  | 14 | 2450
| 11.1 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Semiinele Ilizarov | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Semiinel Ilizarov cu diametrul de Ø140mm, 160 mm și 180mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea semiinelelor după dimensiuni. | bucată | [14 empty] | 24 | 5520 | 110422
| 11.2 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Tije telescopice | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă telescopică 100 mm și 150 mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea arcurilor după dimensiuni. | bucată | [14 empty] | 20 | 5000
| 11.3 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Pivoturi femenine | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pivot femenin cu 2 și 3 gaură Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea pivoților după numărul de găuri. | [15 empty] | 4 | 352
11.17 | 11.4 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi pentru fixare broșe | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cresat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri | bucată | [13 empty] | 500 | 500 | 20000
11.18 | 11.5 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | urub canulat pentru fixare broșe | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri | bucată | [13 empty] | 200 | 200 | 8000
11.22 | 11.6 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Piuliță | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Piuliță Filet M6. Material: oțel inox. Nesterilă. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. | bucată | [13 empty] | 1000 | 1000 | 15000
11.23 | 11.7 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Șuruburi Schanz | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 150mm Material: oțel inox. Nesteril. Filet cortical.Marcajul producatorului. Să se accepte schimbarea șuruburilordupă dimensiuni. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 1700
11.38 | 11.8 | Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov | Întinzător broșe pentru fixator Ilizarov | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Întinzător de broșe pentru fixator Ilizarov Material: oțel inox. Nesteril. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre | bucată | [13 empty] | 10 | 10 | 54850
12.1 | 12 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată | 500 | [5 empty] | 50 | 20 | [5 empty] | 200 | 770 | 10010 | 10010
12.2 | 13 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  |  |  | 50 |  |  | 150 | 20 |  |  | 30 |  | 300 | 500 | 1050 | 15750 | 15750
12.3 | 14 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  |  |  | 50 |  |  | 150 | 20 |  | 50 |  | 400 | 300 | 1000 | 1970 | 35460 | 35460
12.4 | 15 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 150 | 30 |  | 50 |  | 400 | 300 | 1000 | 2080 | 37440 | 37440
12.5 | 16 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată |  | 50 |  | 300 |  |  | 150 | 30 |  | 100 |  | 400 | 300 | 1000 | 2330 | 41940 | 41940
12.6 | 17 | Broșe Kirschner | Broșe Kirschner | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni. | bucată | 1000 |  |  | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 30 | 200 | 1200 | 500 | 3380 | 64220 | 64220
12.7 | 18 | Broșe Kirschner | Clește pentru taiat broșe și sârmă | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Clește pentru taiat broșe și sârmă, cu inserții TC, lungime 230mm Diametru minimal tăiere broșe rigide: 2.2mm. Diametru minimal tăiere sârmă moale: 3.0mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 45 | 65250 | 65250
13.1 | 19 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 21 SWG (Ø0.80mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată | [7 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 50 |  | 53 | 6360 | 6360
13.2 | 20 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 20 SWG (Ø0.90mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 50 |  | 53 | 6360 | 6360
13.3 | 21 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 19 SWG (Ø1.00mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată | [6 empty] | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 50 | 100 | 156 | 18720 | 18720
13.4 | 22 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 18 SWG (Ø1.25mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 50 | 50 | 105 | 12600 | 12600
13.5 | 23 | Sârmă pentru cerclaj | Sârmă pentru cerclaj | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sârmă pentru cerclaj 17 SWG (Ø1.50mm), bobină 5 metri Material: oțel inox malealabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă. | bucată |  | 1 |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 9 | 1080 | 1080
14.1 | 24 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 23 | 1610 | 1610
14.2 | 25 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.5mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 50 | 10 | 71 | 5680 | 5680
14.3 | 26 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 10 | 73 | 6935 | 6935
14.4 | 27 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 100 | 10 | 123 | 11070 | 11070
14.5 | 28 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 3.2mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 100 | 10 | 119 | 10710 | 10710
14.6 | 29 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 3.2mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 26 | 2470 | 2470
14.7 | 30 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 4.0mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 |  |  | 40 |  | 57 | 5700 | 5700
14.8 | 31 | Burghie standarde și canulate | Burghie standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu diam. 4.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 5 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 40 |  | 52 | 5200 | 5200
14.9 | 32 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 3.5mm, lungime 200-250mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 23 | 4140 | 4140
14.10 | 33 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 4.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 23 | 6440 | 6440
14.11 | 34 | Burghie standarde și canulate | Burghie canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 10 |  | 14 | 3920 | 3920
15.1 | 35 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță pentru șuruburi Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 36 | 8820 | 8820
15.2 | 36 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță pentru șuruburi Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 40 |  | 48 | 11760 | 11760
15.3 | 37 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe standarde | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță pentru șuruburi Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). | bucată | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 40 |  | 45 | 11025 | 11025
15.4 | 38 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10 |  | 13 | 3185 | 3185
15.5 | 39 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 20 |  | 23 | 6325 | 6325
15.6 | 40 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurubelnițe canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurubelniţă canulată pentru şuruburi Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 5 |  | 8 | 2200 | 2200
16.1 | 41 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 140mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Pr | bucată | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 12 | 7920 | 7920
16.2 | 42 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 160mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 10 |  | 13 | 10010 | 10010
16.3 | 43 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 240mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 10 |  | 13 | 11050 | 11050
16.4 | 44 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru Maleole | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 20 |  | 24 | 9840 | 9840
16.5 | 45 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor | bucată | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 11 | 7315 | 7315
16.6 | 46 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 8635 | 8635
16.7 | 47 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 10 |  | 12 | 10740 | 10740
16.8 | 48 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10150 | 10150
16.9 | 49 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10700 | 10700
16.10 | 50 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensa FARABEUF-LAMBOTTE pentru oase, lungime 260mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 7260 | 7260
16.11 | 51 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 12 | 4920 | 4920
16.12 | 52 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 220mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor | bucată | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1380 | 1380
16.13 | 53 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 270mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 7800 | 7800
16.14 | 54 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 300mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 9900 | 9900
16.15 | 55 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 135mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  | 11 | 3960 | 3960
16.16 | 56 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 170mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 12 | 5880 | 5880
16.17 | 57 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 200mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 6325 | 6325
17 | 58 | Mașină ortopedică electrică | Mașină electrică | Mașină ortopedică electrică | Mașină electrică de găurit și introdus broșe Componență: piesa de mână (motorul) cu axă canulată; baterii reîncărcabile (2 buc.); dispozitiv încărcare baterii; mandrină cu chee pentru fixare burghie și broșe; set pentru transferul aseptic al bateriei; container pentru păstrare, transportare și sterilizare. Rezistență la sterilizare prin metoda de autoclavare până la temperatura 135°C. Instrucțiunea de utilzare în limba română. | bucată | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 10 |  | 13 | 415350 | 415350
| 59.1 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, si 2 gauri pentru zavorire in plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | [14 empty] | 54 | 174420 | 187720
| 59.2 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Șuruburi zăvorâre distale, diam. 6.0- 6.5mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 75 | 10500
| 59.3 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Suruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre proximală, lungimede la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | [14 empty] | 20 | 2800
18.22 | 59.4 | Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cât şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. | bucată | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0
| 60.1 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Femur reconstructivă Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | [14 empty] | 85 | 285770 | 376600
| 60.2 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub reconstructiv zăvorâre proximală, lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 70 | 31920
| 60.3 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre proximală, lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | [14 empty] | 50 | 13700
| 60.4 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 165 | 45210
19.41 | 60.5 | Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan) | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cât şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. | bucată | [12 empty] | 3 |  | 3 | 0
| 61.1 | Lotul 61. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Femur recostructivă cu diametrul de Ø9-10 mm și lungimele de la 360mm pînă la 420, stânga și dreapta, inox Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm; - Material de confecţionare inox. - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată | [14 empty] | 150 | 484500 | 511383
| 61.2 |  | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub reconstructiv zăvorâre proximala autotarodant, lungimea de la 90mm pînă la 105 mm, cu incremntul de 5 mm inox. Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 25 | 14875
20.21 | 61.3 |  | Surub pentru zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub pentru zăvorâre proximală autotarodant, lungime 65mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 10 | [11 empty] | 0 |  | 10 | 1520
| 61.4 |  | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub pentru zăvorâre distală autotarodant, lungimede 40mm, 50 mm și 55 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 69 | 10488
20.28 | 61.5 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariui să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. | bucată | 1 | [11 empty] | 0 |  | 1 | 0
| 62.1 | Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) | Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter; - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º faţă de axa tijei centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | [14 empty] | 324 | 1066284 | 1306524
| 62.2 |  | Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub zăvorâre distală, lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 380 | 35720
| 62.3 |  | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | [14 empty] | 256 | 158720
| 62.4 |  | Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | [14 empty] | 200 | 45800
21.52 | 62.5 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; | bucată | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 5 | 0
| 63.1 | Lotul 63. Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru reconstrucţia platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal şi în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Să prezinte şurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît şi în cea distală a tijei pentru compactare şi dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vărful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal şi două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. | bucată | [14 empty] | 202 | 562166 | 663116
| 63.2 |  | Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 505 | 101000
22.24 | 63.3 |  | Set instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru | bucată | 1 | [11 empty] | 3 |  | 4 | 0
| 64.1 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stânga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga. | bucată | [14 empty] | 144 | 465120 | 501445
| 64.2 |  | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub canulat de reconstrucţie, lungime de la 90mm pînă la120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 25 | 14875
| 64.3 |  | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre, lungime de la 40mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | [14 empty] | 20 | 3600
| 64.4 |  | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 30 | 17850
23.52 | 64.5 |  | Set de instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele. 3.Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4.Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 5.Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6.Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 7. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. | bucată | 1 | [11 empty] | 0 |  | 1 | 0
| 65.1 | Lotul 65. Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă Humerus zăvorâtă Ø8mm x 220mm, 240 mm și 260 mm, inox 1. Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru capul şi colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu şuruburi diam. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oţel inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de 4,5 – 5.0 mm lungimi cuprinse între 28 şi 40 mm. 7. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare şi cataloagele producătorilor. 8. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilorde zavorâre. | bucată | [14 empty] | 42 | 114660 | 134540
| 65.2 |  | Şuruburi de zavorâre distală diam. 3.5-4.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub zavorâre distală, lungime de la 24mm până la 40 mm, cu încrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [14 empty] | 94 | 13160
24.13 | 65.3 |  | Obturator, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Obturator standart, inox Obturatoare: minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 1 | [11 empty] | 20 |  | 21 | 6720
24.14 | 65.4 |  | Set de instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de instrumente 1. Instrumentariul să conţină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin. 2. Tusa de instrumente să fie livrată în custodie. 3.Instrumentariul să aibă marcajul producătorului. 2. Instrumentariul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 3. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 4. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 5. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 6. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 7. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 8. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. | bucată | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0
25.1 | 66.1 | Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) | Plăci în “L” blocate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “L” blocată, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, stânga, dreapta, titan Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 25000 | 207610
25.3 | 66.2 |  | Ancore diam. 3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub de ancorare diam. 3.5mm din titan, cu fir sutură de polietilenă USP 2, steril Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colora | bucată | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 72000
| 66.3 |  | Suruburi corticale blocante Ø2,7mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub cortical blocant Ø2,7mm, lungime de la 16mm până la 34 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | [14 empty] | 85 | 21250
| 66.4 |  | Suruburi Herbert canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub Herbert canulat Ø3.0mm lungime de la 14mm până la 20 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | [14 empty] | 82 | 39360
25.18 | 66.5 |  | Placă în “T” blocată | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă în “T” blocată pentru Radius Proximal, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, titan Material: Titan. Nesterilă.Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre. | bucată | 5 | [11 empty] | 10 | 5 | 20 | 50000
26.1 | 67.1 | Lotul 67. Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase | bucată | [12 empty] | 20 | 60 | 80 | 1608000 | 1678300
26.3 | 67.2 |  | Ancora umar | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. - Ambalata individual, sterila de unica folosinta | bucată | [13 empty] | 10 | 10 | 70300
1 | 68.1 | Lotul 68. Periosteal elevators | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | bucată | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 2400 | 4800
2 | 68.2 |  | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | bucată | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 2400
3 | 69.1 | Lotul 69. Gid pentru șurub | Gid pentru șurub Screw Depth Gauges Large Gauge, 8 ¾ Longmeasures up to 100mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gid pentru șurub Screw Depth Gauges Large Gauge, 8 ¾ Longmeasures up to 100mm | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 430 | 860
4 | 69.2 |  | Gid pentru șurub Screw Depth Gauge X-Large Gauge, 11⃰ Longmeasures up to 120mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gid pentru șurub Screw Depth Gauge X-Large Gauge, 11⃰ Longmeasures up to 120mm | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 430
5 | 70.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | bucată | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 1080 | 3240
6 | 70.2 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 1080
7 | 70.3 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 1080
8 | 71 | Large Pin Cutter | Lotul 71. Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 600 | 600
9 | 72.1 | Bone Cutting forceps | Lotul 72. Bone Cutting Rongeur Forceps 15cm,5¾⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bone Cutting Rongeur Forceps 15cm,5¾⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 600 | 1800
10 | 72.2 |  | Bohler Bone Cutting Rongeur Forceps | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Bohler Bone Cutting Rongeur Forceps | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1200
11 | 73.1 | Bone Holding forceps | Lotul 73. Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1200 | 2400
12 | 73.2 |  | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 600
13 | 73.3 |  | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 600
14 | 74 | Bone Rongeurs | Lotul 74. Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 600 | 600
15 | 75.1 | Bone Levers | Lotul 75. Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1200 | 2400
16 | 75.2 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-546) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 600
17 | 75.3 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-549) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 600
18 | 76.1 | Bone Chisels & Gouges | Lotul 76. Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 580 | 1160
19 | 76.2 |  | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | bucată | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 580
20 | 77.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1200 | 2400
21 | 77.2 |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1200
22 | 78.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 870 | 3480
23 | 78.2 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 870
24 | 78.3 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 870
25 | 78.4 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 870
26 | 79.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1400 | 5600
27 | 79.2 |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1400
28 | 79.3 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1400
29 | 79.4 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1400
30 | 80 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 360 | 360
31 | 81 | Bone holding clamps | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 800 | 800
32 | 82 | Bone Levers | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | bucată | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 400 | 400
| 83.1 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Lotul 83. Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 8 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 4500 | 24100
| 83.2 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 14 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5950
| 83.3 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 8 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 4500
| 83.4 | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 14 orificii diafizare, inox | bucată | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5950
| 83.5 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 800
| 83.6 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 800
| 83.7 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 800
| 83.8 | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm, inox | bucată | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 800
| 84.1 | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Lotul 84. Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [13 empty] | 22 | 22 | 10912 | 21824
| 84.2 |  | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | [13 empty] | 22 | 22 | 10912
1 | 85.1 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm | Lotul 85. Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 80 |  | 80 | 24000 | 144000
1 | 85.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare . - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 96000
1 | 85.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 6000
1 | 85.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 6000
1 | 85.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 6000
1 | 85.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 6000
2 | 86.1 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Lotul 86. Placa reconstructivî în T pentru șurub 2,5mm 6-8 orificii | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivî în T pentru șurub 2,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 6000 | 381120
2 | 86.2 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 5000
2 | 86.3 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 5000
2 | 86.4 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 5000
2 | 86.5 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 18000
2 | 86.6 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită şi folosirea şuruburilor corticale convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 28000
2 | 86.7 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 17020
2 | 86.8 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 5000
2 | 86.9 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 6000
2 | 86.10 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 100 |  | 100 | 5000
2 | 86.11 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 1200
2 | 86.12 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 1200
2 | 86.13 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 7500
2 | 86.14 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 5000
2 | 86.15 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 11000
2 | 86.16 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 1700
2 | 86.17 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 2100
2 | 86.18 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 3600
2 | 86.19 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 2600
2 | 86.20 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 2500
2 | 86.21 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 11000
2 | 86.22 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 200 |  | 200 | 60000
2 | 86.23 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 5300
2 | 86.24 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [12 empty] | 150 |  | 150 | 79500
2 | 86.25 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 40000
2 | 86.26 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 18000
2 | 86.27 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 3000
2 | 86.28 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Tija tibie | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximala să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 25900
3 | 87.1 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Lotul 87. Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan ."L 26,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; | bucată | [12 empty] | 50 |  | 50 | 42550 | 176550
3 | 87.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica condil femural blocata titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa periprotetica condil femural blocata titan .Material: aliaj de titan Pentru pozitionarea si fixarea fracturilor distale de femur Anatomica stinga,dreapta Lungimi 167-367 mm Numar de orificii 6-16 Minim 7 gauri distale minim un orificiu de dinamizare Grosimea placii minim 5 mm Placa sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm, dar si suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Sa permita fixarea suplimentara cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 20000
3 | 87.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica femur proximala blocata titan | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa periprotetica femur proximala blocata titan .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 20000
3 | 87.4 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 30000
3 | 87.5 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica blocata dreapta si curba | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa periprotetica blocata dreapta si curba .Confectionate din aliaj de titan Placi blocate drepte si curbe Grosimea placii minim 5 mm Sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Cel putin 5 dimensiuni, numarul de orificii 6-14 pentru placi blocate drepte sic el putin 2 dimensiuni pentru placi blocate curbe minim un orificiu de dinamizare Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 5 |  | 5 | 20000
3 | 87.6 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata de stabilizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa blocata de stabilizare .Se fixeaza deasupra placii periprotetice blocate de femur proximal/distal Material: aliaj de titan Sa fie disponibila in minim 3 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 8) Sa se fixeze cu suruburi blocate de diam 3.5 mm (lungimea 12-70 mm), suruburi pentru orificiul central diam 3.5mm si 4.5 mm. Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10000
3 | 87.7 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice .Material: aliaj de titan Compatibila pentru banda de cerclaj/tensiune de latimea minima de 6 mm Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 10000
3 | 87.8 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate de diam 3.5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi blocate de diam 3.5 mm .Suruburi blocate de diam 3.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-70 mm | bucată | [12 empty] | 40 |  | 40 | 8000
3 | 87.9 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare .Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare Material: aliaj de titan | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 2000
3 | 87.10 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | .Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare Material: aliaj de titan | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 2000
3 | 87.11 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale diam 4.5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale diam 4.5 mm .Suruburi corticale diam 4.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-95 mm | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 12000
5 | 88.1 | Lotul 88. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm | bucată | [12 empty] | 60 |  | 60 | 12000 | 22000
5 | 88.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm .Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 10-20 mm | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 4000
5 | 88.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm .Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 30-110 mm | bucată | [12 empty] | 30 |  | 30 | 6000
6 | 89.1 | Lotul 89. Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm .Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 45-115 mm | bucată | [12 empty] | 10 |  | 10 | 2000 | 62000
6 | 89.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Benzi de tensiune | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Benzi de tensiune .Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. | bucată | [12 empty] | 20 |  | 20 | 60000
[22 empty] | 12032233.33 | 12032183.33