Congelator de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | ### Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară (de dorit). ### Congelator vertical. ### Să nu se poată să depună zăpada sau gheața pe interiorul ușii. Domeniu de temperatură: Minim -20 °C; Acuratețe: 1°C; Capacitate: aproximativ 400 lit; Material: oțel inoxidabil cu pulbere electrostatică (exterior)/oțel inoxidabil (interior); Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC; Rafturi; | 1 |

Centrifuga pentru plăci PCR.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugă pentru placi PCR | Tip rotor – pentru plăci; Pentru tuburi PCR 2.0 ml; Turație 2500 rpm; Capacitate: 2 plăci PCR n format de 96 godeuri; Adaptor accesorii pentru benzi și plăci PCR; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Soluție de decontaminare.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluție de decontaminare | Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR; Lucrează la contact; Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Volum 500 ml | 50 |

Instrumente de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foarfece de laborator | Foarfece de laborator din inox, cu un vârf ascuțit cu diverse dimensiuni; | 25 |
| 2 | Bisturiu de laborator | Bisturiu de laborator din inox (150-200 mm); | 25 |
| 3 | Pensete de laborator | Pensete de laborator din inox, de diverse dimensiuni (120-160-200 mm). | 25 |

Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf).

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf) | Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +4 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 250-1600 rpm; Timp de accelerare: 3 secunde; Timp operare: 96 ore; Afișaj: LCD; Încălzire cu interval de temperatură de la + 4°C la +100°C; Viteza de încălzire: 5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 1,8 °C / min, de la +25 °C la +4 °C; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,1 °C; Rezoluție temperatura: 0,1 °C; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Stativ/separator magnetic.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stativ/separator magnetic | Volum de lucru optim: 10–2.000 µL; Conține până la 16 tuburi standard de microcentrifugă de 1,5–2 ml în spații numerotate; Control bun și vizibilitate a eșantionului; Raftul superior poate fi îndepărtat rapid de pe magnetul din bază, gata pentru resuspendare, agitare în vortex, rotație sau agitare manuală a probei. | 5 |

Instrumente pentru măsurare.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echer gradat | 300x300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 10 |
| 2 | Șubler digital | Șubler mecanic profesional; Măsurare 0-minim 200 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 4 |
| 3 | Ruleta | Măsurare 0-3000 mm; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 3 |
| 4 | Rigla | Măsurare 0-300 mm; Oțel inoxidabil; Cu certificat de etalonare/metrologie. | 5 |

Balanță analitică.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanță analitică | Cu program de calibrare „CAL”, cu greutăți de calibrare. -Asistență la dozare: selecția modului de stabilitate ridicată și alte setări -Cântărirea ușurată cu ajutorul funcției de eliminarea tarei. -Display LCD, înălțimea cifrelor minim 14 mm -Diametrul talerului- aprox. 91 mm -Interval de cântărire- aprox. 0-220 g -Precizie- 0,1 mg | 1 |

Sistem pentru apă ultrapurificata.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem pentru apă ultrapurificata | Debit de generare apa distilata: 8Litri/ora; Capacitatea rezervorului de păstrare: 16 Litri; Consumul de apa de răcire; Sistem automat de funcționare controlat de un microprocesor; Boiler si condensator din otel inoxidabil; Încălzitoare in otel inoxidabil; Material de construcție interior: otel inoxidabil; Este dotat cu filtru ce previne depunerea de calcar pe suprafețele componentelor de încălzire; Poate fi montat pe mase de lucru si/sau pereți; Produce apa distilata de calitate înalta desulfurata, degazata fără bacterii, având o conductivitate de 2,3 µS/cm la 25°C; Evaporatorul cu deflector din otel inox ușor accesibil; Condensatorul din otel inox este in interiorul rezervorului de stocare; Consum de energie scăzut, prin sistem de recirculare; Distilatul poate fi descărcat pe la robinetul de scurgere; Comutator electronic de siguranța întrerupe funcționarea distilatorului in cazul in care rezervorul este plin; Se re-pornește automat când nivelul distilatul este scăzut; Termostat de siguranța întrerupe funcționarea in cazul in care debitul de apa in rezervor este scăzut; Senzor electronic de impurități, ce oprește funcționarea in cazul unui conținut înalt de impurități in apa din evaporator; Certificate necesare instalării laboratorului genetic; | 1 |

Dispenser rola hârtie cu sac deșeuri /coș de gunoi cu suport pentru sac cu suport pentru hârtie în rulou cu suport din metal.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație pentru hârtie în rulou cu suport din metal pentru lucrări de curățenie pe masă, etc. | Pe suport și role, 2 rotite montate în fața pentru a ușura orice mutare necesară Dimensiuni maxime de role de hârtie ø 350, h 360 mm; Suport metalic 1000-1300 mm în înălțime. | 8 |
| 2 | Hârtie în rulou pentru dispenserul mobil | Hârtie în rulou pentru dispenserul mobil | 16 |
| 3 | Saci de polietilenă pentru dispenserul mobil | Saci de polietilenă pentru dispenserul mobil | 200 |

Trusa medicală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trusa medicală | Include articolele de prim ajutor de înaltă calitate, certificate; Dimensiuni medie: 24mm (±20 mm) x 22mm (±20 mm) x 12mm (±20 mm); Din polimer cu fixare pe perete | 15 |

Coș pentru deșeuri.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coș pentru deșeuri (pentru masă) | Confecționat din polipropilenă; Volumul 1-3 L, cu set de pachete de unica folosință 1000 buc. | 20 |
| 2 | Coș pentru deșeuri (laborator) | Confecționat din polipropilenă; Volumul 12L, cu set de pachete de unica folosință 1000 buc. | 20 |

Stingător.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stingător | Stingător de pulbere 5 kg | 10 |

Veselă de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pahare chimice | Pahare chimice termorezistente: 50 ml – 20 bucăți; 100 ml – 20 bucăți; 250 ml – 10 bucăți; 500 ml – 10 bucăți; 1000 ml – 10 bucăți; | 70 |
| 2 | Cilindre gradate | Cilindre gradate conform cerințelor standardelor în vigoare: 5 ml - 20 bucăți; 10 ml – 20 bucăți; 25 ml - 20 bucăți; 50 ml - 20 bucăți; 100 ml - 10 bucăți; 250 ml - 10 bucăți; 500 ml - 10 bucăți; 1000 ml - 5 bucăți; | 115 |
| 3 | Pâlnii din sticlă | Pâlnii din sticlă cu diametrul: 45mm – 10 bucăți; 70mm - 10 bucăți; 120mm - 10 bucăți; | 30 |
| 4 | Pisete de laborator | Pisete de laborator din polimer, cu volumul de 500 ml | 15 |
| 5 | Stative pentru Eppendorf | Stative pentru eprubete Eppendorf, din polimer, cu capacitatea de 84 locuri | 20 |
| 6 | Stative pentru microtuburi | Stative pentru microtuburi, din polimer, cu capacitatea de 96 locuri, pentru microtuburi de 0,5 ml | 20 |
| 7 | Multiplanșetă PCR | Multiplanșetă PCR, cu capac, complet autoclavabilă. Cu capacitatea de: 32 locuri pentru tuburi de 0,2 ml; 24 locuri pentru tuburi de 1,5/2,0 ml; 16 locuri pentru tuburi de 0,5 ml. | 20 |

Casoletă medicală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casoletă medicală | Casoletă medicală pentru sterilizarea/autoclavarea instrumentelor. Casoleta: sterilizare cu capac Dimensiuni: 120x120 la 240x160 mm. Sterilizarea: autoclav sau pupinel Material: inox | 4 |

Aparat de îmbrăcat bahile.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de îmbrăcat bahile | Cu cartridge de minim 100 bahile Cu mărimea bahilelor până la 46 | 3 |