## Лист1
Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii)
Descriere | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | multifuncțional cu 5-6 poziții
Tip pacient |  | adult
Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice
| Funcționalități | poziționare sedentară
poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg
Poziționare | Tredelinburg cu ajutorul unui amortizator | ≥ 14 grade
| Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizator | ≥ 14 grade
Transparență la razele x-ray (radiografie, braţ C) |  | da
Nișe pentru casete x-ray |  | Da
Spătarul reglabil |  | ≥ 60 grade
Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | da
Greutatea maximă a pacientului | Cadru pentru etichetă pe spetează | ≥ 180 kg
Înălțime | Ajustabilă | ≥ 74 cm
Rotile | Diametru | ≥ 12.5 cm
| Sistem de blocare | la minim 2 rotile
Parapete de protecție laterale |  | da
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | opțională
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Saltele lavabile | Ortopedică | da