## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționare dispozitivelor în vederea realizării Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
| 1 | Contor de particule portabil | Contor de particule portabil |  |  |  | Descriere: Echipamentul trebuie să fie un contor portabil de particule, utilizabil pentru monitorizarea calității aerului în medii controlate, inclusiv camere curate din domeniul farmaceutic, biomedical, producție de dispozitive medicale și bănci de țesuturi. Specificație: Cerință: Interval de măsurare particule 0,3 – 10,0 µm Număr de canale Minimum 6 canale simultane sau selectabile Debitul de aer 26,3 – 28,3 L/min (echivalent cu 1,0 CFM ± toleranță acceptabilă) Eficiență de numărare ≥50% pentru particule de 0,3 µm și ≥100% pentru particule >0,45 µm Limite de concentrație Minim 3.900.000 particule/ft³, pierderi de coincidență ≤10%, opțional Tehnologie senzor Diodă laser Contor de zero < 1 numărare în 5 minute la 95% UCL, conform ISO 21501-4 și/sau JIS Stocare date ≥ 250.000 înregistrări Comunicare Minim: USB. Preferabil și opțiune wireless (Wi-Fi sau Bluetooth) Interfață utilizator Ecran tactil color, diagonală ≥7” Temperatură de operare +1°C – +35°C Umiditate relativă de operare 5% – 95%, fără condensare Baterie: Să includă baterii; autonomie totală minim 5 ore de funcționare continuă Accesorii obligatorii: Difuzor pentru înaltă presiune (compatibil cu echipamentul) • Să reducă presiunea gazului de până la 120 psi la presiune aproape atmosferică • Să permită prelevarea izokinetică a aerului pentru măsurători corecte • Potrivit pentru aer uscat curat (CDA) • Material: oțel inoxidabil, rezistent la agenți chimici din camere curate • Dotat cu filtru HEPA pentru protecție evacuare Sondă electronică de scanare a filtrelor • Compatibilă cu contorul de particule oferit • Funcționalități: o Testarea eficienței filtrelor o Scanarea distribuției particulelor pe suprafața filtrelor o Identificarea defecțiunilor de etanșare și neuniformități Alte cerințe: • Echipamentul și accesoriile trebuie să fie livrate complete, inclusiv baterii, încărcător, cabluri de comunicare, soft de descărcare date (dacă este cazul). • Furnizorul trebuie să asigure: o Garanție minim 24 luni o Manuale de utilizare în limba română o Instruire la livrare privind utilizarea echipamentului și a accesoriilor
| 2 | Ultracongelator vertical | Ultracongelator vertical |  |  |  | Specificația Cerința Tip echipament Ultracongelator vertical pentru temperaturi ultra-joase Interval temperatură operare 40 °C până la 86 °C Temperatură ambiantă de lucru +15 °C până la +25 °C, umiditate relativă ≤ 60 % Material exterior Tablă zincată cu vopsea galvanizată sau echivalent calitativ Material interior Oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316 Volum intern 230 – 290 L Dimensiuni exterioare (L x A x Î) 760 x 760 x 1600....785 x 1010 x 2000 mm Dimensiuni interioare (L x A x Î) 460 x 590 x900....523 x 620 x 1320 mm Greutate proprie 190...230 kg Încărcătură maximă 160...180 kg Număr de rafturi 3 – 4 Încărcătură maximă per raft 40 – 45 kg Izolație ≥ 120 mm Agent frigorific R 290, R 170, R 1150 sau echivalent (sistem static/cascadă) Sistem control Microprocesor Interfață utilizator Touchscreen Alimentare 220 V / 50 Hz Consum de energie maximum 15 kWh/24h Putere nominală 1300...1400 W Nivel de zgomot ≤ 52 dB Protecție anti incendiară Pentru agent frigorific inflamabil (R 290/R 1150) Garanție 24 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționare dispozitivelor în vederea realizării Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Contor de particule portabil | Contor de particule portabil | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 287980.8737
33100000-1 | 1 | Ultracongelator vertical | Ultracongelator vertical | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 259605.3998
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1