## Лист1
Perfuzomat
Descriere | Perfuzomat (pompă de infuzie cu seringă) - Acest grup de produse înclude pompe pentru seringi cu cerințe avansate, au rata reglabilă de flux, prevăzute pentru anestezie, folosirea de durată la patul bolnavului, pentru transportarea pacienţilor gravi, pot fi instalate seringi pînă 60 ml.
Parametrul |  |  | Specificația
Display | Date afișate | Doza | Da
|  | Concentrația | Da
|  | Intervalul de blocare | Da
|  | Rata fluxului | Da
|  | Cerințe față de pacient | Da
|  | Posibilitatea de a uni 2 sau 3 pompe, fară accesorii adaugatoare | Da
|  | Alarme | Da
Proprietățile perfuzomatului | Rata fluxului | Pasul de incrementare | 0.01 ml/h
|  | Calculul automat | da
| Volumul infuziei | Pasul de incrementare | 0,1-9999 ml, pasul 0,01
| Dozarea bolusului | Rata | 1 – 1800 ml/h
|  | Pasul de incrementare | 0.01
|  | Doza bolus maximală după reducerea bolusului | ≤0,2 ml
| Umplerea liniei automată |  | Da
| Gama KVO, ml/h |  | între 1 și 10
| Trecerea în regim de asteptare |  | Da
| Eroarea |  | ≤2%
| Chemare asistentă |  | Da
| Limita ocluziei |  | 1,2 Bar ± 0,2
Caracteristici de siguranță | Protecție la curgere liberă din sistem |  | Da
| Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv |  | IP 34
| Biblioteca medicamentelor |  | ≥ 3000
| Limitile soft pentru rata, dosa, bolus volum |  | Da
| Limitare acces prin buton de blocare a tastelor sau prin parolă |  | Da
Detectarea mărimii seringii 2,3,5,10,20,30,50,60 ml (să accepte seringi de la diferiți producători) |  |  | Da
Alarme și indicatori | Ocluzie sus/jos |  | Da
| Eroare de flux |  | Da
| Aer în sistem |  | Da
| Eroare de sistem |  | Da
| Rezervor gol |  | Da
| Perfuzia pe sfîrșite |  | Da
| Baterie descărcată |  | Da
| Baterie epuizată |  | Da
Alarmă sonoră | Volum reglabil |  | Da
| Buton mod silențios |  | Da
Jurnalul de evidență | Numărul de evenimente memorate |  | ≥1000
| Evenimente stocate | Butoane apăsate | Da
|  | Coduri de eroare | Da
|  | Alarme | Da
|  | Medicamente injectate | Da
|  | Cantitatea infuzată | Da
|  | Setări | Da
|  | Bolus solicitat | Da
Accesorii | Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie |  | Da
| Cablu de conectare la rețea |  | 100-240V, 50-60 Hz
Alimentarea | Rețea electrică | 220 V, 50 Hz | Da
| Baterie | Reîncărcabilă | Da
|  | Timp de operare | ≥10h la 5 ml/h