| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr.ocds-b3wdp1-MD-1756216636467 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1756216636467 din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scaune cu rotile. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Scaun cu rotile aeroportuar |  |  |  | Obiectul achiziției: Scaune cu rotile pentru persoane cu dizabilități și mobilitate redusă, destinate utilizării în aeroport, adaptate pentru persoane cu dizabilități și mobilitate redusă, în scopul asigurării unui transport sigur, demn și eficient al pasagerilor în interiorul și în proximitatea terminalelor aeroportuare. Date generale: Scaunele cu rotile trebuie să fie special concepute pentru uz comercial intens în medii precum aeroporturi, asigurând respectarea normelor de sănătate și securitate atât pentru utilizatori, cât și pentru personalul de operare. Acestea trebuie să fie fiabile, robuste și ergonomice, potrivite pentru utilizare continuă în regim de 24/7. Caracteristici tehnice minime obligatorii: Capacitate de greutate: Min. 120 kg Lățime totală: 610 – 650 mm Înălțime totală: 900 – 920 mm Lungime totală: 1100 – 1130 mm Lățime șezut: 440 – 480 mm Înălțime cotiere: 225 mm Înălțime șezut: 480 – 500 mm Înălțime spătar: 420 – 500 mm Adâncime șezut: 430 mm Greutate scaun: 17 – 20 kg Dotări și opțiuni necesare ale scaunelor: Dimensiune: STANDARD, p/u utilizare generală; Ghidon ergonomic pentru operator, dotat cu frâne de mână eficiente; Spătar fix; Construcție nepliabilă (rigidă); Cotiere pliante și detașabile, cu perne moi, confortabile și de lungime adecvată; Sistem de protecție anti-furt, cu bară de blocare și cheie; Roți laterale de protecție pentru evitarea contactului cu pereții; Roți din spate cu sistem de demontare rapidă (Quickrelease); Carcasă și roți spate din aluminiu rezistent; Anvelope pline, solide, atât față cât și spate, pentru durabilitate ridicată; Roți proiectate pentru utilizare intensă, pe multiple tipuri de suprafețe; Pernă preformată pentru șezut și spătar, pentru confort suplimentar; Suporturi detașabile pentru picioare, reglabile pe înălțime, care pot fi ridicate în poziție orizontală; Centură de siguranță în zona taliei, pentru stabilitatea utilizatorului. Cerințe de conformitate și standarde: Scaunele trebuie să fie 100% compatibile cu specificațiile ECAC DOC. 30 – Anexa D, punctul 2.3 – ECHIPAMENTUL, care prevede: „Scaune cu rotile (preferabil de tip nepliabil și autopropulsate) cu scaun rigid, spătar înalt, cotiere detașabile, suporturi reglabile pentru picioare, suporturi mobile pentru picioare și frână corespunzătoare.” Condiții de utilizare: Scaunele vor fi utilizate: Atât în interior, cât și în exterior; Pe diverse tipuri de suprafețe: ceramogranit, pavaj, pardoseli tehnologice cu acoperire rigidă sau elastică; În regim intensiv de utilizare: 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an; În locații precum: aeroporturi, unități medicale (spitale, urgențe), centre comerciale etc. Termen de garanție: Minim 2 ani de la data recepției finale. |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Scaun cu rotile aeroportuar XXL |  |  |  | Obiectul achiziției: Scaune cu rotile pentru persoane cu dizabilități și mobilitate redusă, destinate utilizării în aeroport, adaptate pentru persoane cu dizabilități și mobilitate redusă, în scopul asigurării unui transport sigur, demn și eficient al pasagerilor în interiorul și în proximitatea terminalelor aeroportuare. Date generale: Scaunele cu rotile destinate utilizării în aeroport trebuie să fie proiectate special pentru uz comercial intens, oferind un transport sigur, confortabil și demn persoanelor cu dizabilități și celor cu mobilitate redusă. Acestea trebuie să respecte în mod riguros standardele de sănătate și securitate aplicabile, asigurând totodată protecția și ergonomia necesară pentru personalul de operare. Caracteristici tehnice minime obligatorii: Capacitate de greutate: Minim 200 kg Lățime totală: 850 mm Înălțime totală: 1030 – 1050 mm Lungime totală: 1100 – 1150 mm Lățime în stare pliată: 350 – 400 mm Lățime șezut: 600 – 650 mm Înălțime cotiere: 200 mm Înălțime șezut: 530 – 550 mm Înălțime spătar: 570 – 620 mm Adâncime șezut: 530 mm Greutate scaun: 38 – 40 kg Dotări și opțiuni necesare: Scaunele cu rotile trebuie să fie echipate cu următoarele caracteristici funcționale și constructive: Dimensiune: XXL; Tip nepliabil sau greu pliabil (doar prin demontarea scaunului și spătarului); Ghidon pentru operator, ergonomic, dotat cu frâne de mână foarte sigure; Protecție anti-răsturnare integrată; Scaun și spătar rigide, cu design anatomic; Spătar înalt pentru susținerea corectă a utilizatorului; Carcasă realizată din aluminiu; Cadru dublu transversal pentru stabilitate și rezistență crescută; Cotiere detașabile; Suporturi pentru picioare: -pliabile, -reglabile în înălțime, -mobile; Curea reglabilă pentru fixarea călcâiului; Protectoare de îmbrăcăminte ranforsate; Roți: -de tip durabil pentru uz intensiv; -ranforsate pe partea din spate; -cu șine moi din cauciuc (roți gonflabile); Sistem de frânare eficient; Bară anti-furt prevăzută cu cheie de blocare; Funcționalitate autopropulsată. Cerințe de conformitate și standarde: Scaunele trebuie să fie 100% compatibile cu specificațiile ECAC DOC. 30 – Anexa D, punctul 2.3 – ECHIPAMENTUL, care prevede: „Scaune cu rotile (preferabil de tip nepliabil și autopropulsate) cu scaun rigid, spătar înalt, cotiere detașabile, suporturi reglabile pentru picioare, suporturi mobile pentru picioare și frână corespunzătoare.” Condiții de utilizare: Scaunele vor fi utilizate: Atât în interior, cât și în exterior; Pe diverse tipuri de suprafețe: ceramogranit, pavaj, pardoseli tehnologice cu acoperire rigidă sau elastică; În regim intensiv de utilizare: 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an; În locații precum: aeroporturi, unități medicale (spitale, urgențe), centre comerciale etc. Domenii de utilizare: aeroporturi, unități medicale (spitale, secții de urgență), alte instituții cu trafic intens; Utilizare comercială în mediul aeroportuar. Termen de garanție: Minim 2 ani de la data recepției finale. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________