## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml |  |  |  | Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN free
3310000-2 | 2 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml |  |  |  | Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120 ml, cu capac din polipropilenă, numit și container de colectare a urinei
3310000-3 | 3 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) |  |  |  | Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2 mm), cu marginea şlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-3 | 4 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice |  |  |  | Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz. Lungimea - 220+/-10mm. Vor fi cu 2 vârfuri diferite – 1 vârf destinat preparării frotiurilor, al 2-lea destinat inoculării culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-3 | 5 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% |  |  |  | Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 1 l.
3310000-3 | 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric |  |  |  | Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%, Ambalaj - max. 0.5 l.
3310000-3 | 7 | Ulei de imersie | Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru microscopierea frotiurilor la microscopul optic. Ambalaj - 100 ml.
3310000-3 | 8 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% |  |  |  | Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare.Ambalaj - butelie maxim 1 l.
3310000-3 | 9 | Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl Neelsen, praf | Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl Neelsen, praf |  |  |  | Componenta principală a produsului ≥80%. Divizarea per ambalaj –maximum 25 g
3310000-3 | 10 | Fenol, cristale | Fenol, cristale |  |  |  | Componenta principală a produsului ≥80%. Ambalaj - max. 250g.
3310000-3 | 11 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% |  |  |  | Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1 l.
3310000-3 | 12 | Albastru de metilen, praf | Albastru de metilen, praf |  |  |  | Componenta principala a produsului ≥82%. Divizarea per ambalaj –maximum 25 g.
3310000-3 | 13 | Markere | Markere |  |  |  | Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful peniței 1 mm. Culoare: Albastru, negru.
3310000-3 | 14 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru |  |  |  | Calitate medie 87/m2. 580x580mm. Amblalj 100 un/ cutie.
3310000-3 | 15 | Foarfece medical | Foarfece medical |  |  |  | Din inox, Lungimea 150 mm, drepte, ascutite la capat
3310000-3 | 16 | Pincete medicale | Pincete medicale |  |  |  | Din inox, Lungimea 145 mm, anatomice
3310000-3 | 17 | Spirtiere | Spirtiere |  |  |  | Destinate pentru fixarea frotiurilor pentru examenul microscopic. Spirtiera 100ml, cu sistem de siguranță a fitilului. Carcasa externa metalică.
3310000-3 | 18 | Timer | Timer |  |  |  | Posibilitatea setării timpulului de 0-60 minute și să aibă o carcasă de plastic posibil de dezinfectat. Timerul să aibă un sunet pentru a semnala timpul scurs, un suport sau o clipsă pentru a se atașa la halatele de laborator.
3310000-3 | 19 | Boxe p/u păstrarea lamelor | Boxe p/u păstrarea lamelor |  |  |  | Cutii fabricate din polistiren de înaltă densitate pentru păstrarea lamelor de sticlă (cu dimensiunile 26mm x 76mm). Capacitatea - maximum 100 lame per cutie. Rezistente la dezinfectanţii uzuali.
3310000-3 | 20 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml |  |  |  | Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maxim 25 locuri.
3310000-3 | 21 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm |  |  |  | Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.
3310000-3 | 22 | Respiratoare | Respiratoare |  |  |  | Respirator de unică folosință, clasa de protecție FFP2 sau FFP3, cu supapă, utilizate în scop medical pentru protecția personalului ce activează în laboratoare de tuberculoză. Sunt necesare 3-5 mostre pentru testarea proprietății de etanșare (FIT test). Obligator se solicită Certificatul de calitate ISO 9001/ISO 13485, Certificatul de conformitate CE (EN149:2001/CE0086), declarația de conformitate (EN149:2001/CE0086).
3310000-3 | 23 | Mănuși medicale | Mănuși medicale |  |  |  | Mănuși de unică folosință, din latex, fără pudră. Se acceptă doar produse înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%.
3310000-3 | 24 | Termometru digital minimal si maximal -20 +50 | Termometru digital minimal si maximal -20 +50 |  |  |  | Termometru digital de minim si de maxim cu senzor extern de temperatura; Domeniul de temperatura -20 +50˚C/ rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru minim si maxim; cu alarma sonora la depasirea paramatrilor stabiliti de temperatura. Să se poată utiliza in încăperi , frigidere, congelatoare, incubatoare. Să se livreze cu suport pentru atașare pe vitrina frigorifica sau pe vitrina incubatorului .Să se livreze însoțit de declarație de conformitate de la producător; Să se livreze cu Certificat de etalonare/calibrare.
3310000-3 | 25 | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) |  |  |  | Termometru digital cu senzor extern, pentru măsurarea temperaturii în intervalul -20° C +50 °C , +/-0,5 °C cu posibilitatea de transmitere automată a datelor pe calculator sau pe spațiul de stocare cloud. Memorie internă pentru minim și maxim în caz de lipsa a conexiunii. Înnștiințarea sonoră și/sau prin e-mail în cazul depățirii valorii de temperatură stabilite. Obligatoriu certificat de testare metrologică. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-3 | 26 | Termometru maximal cu lichid | Termometru maximal cu lichid |  |  |  | Intervalul de temperatura monitorizat +20 +150 °C, valoarea unei diviziuni 0.1°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, Obligator cu certificat metrologic. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-3 | 27 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 28 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 29 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 30 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 31 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 32 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 33 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml |  |  |  | Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 34 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml |  |  |  | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 35 | Cilindru gradat, volumul 100ml | Cilindru gradat, volumul 100ml |  |  |  | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 36 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă |  |  |  | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 37 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 100-1000μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 38 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 20-200μl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 39 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 1-10μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 40 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 41 | Pipete de transfer | Pipete de transfer |  |  |  | Polyethylene de densitate joasă, transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj - maximum 20 buc.
3310000-3 | 42 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta |  |  |  | Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
3310000-3 | 43 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice |  |  |  | Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-3 | 44 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile |  |  |  | Material Polipropilena, Volum 50-80 l, Domeniu de temperatura pana la 134 °C,
3310000-3 | 45 | Folie de staniol | Folie de staniol |  |  |  | Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 46 | Permanganat de potasiu | Permanganat de potasiu |  |  |  | KMnO4, pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj – flacon 100g.
3310000-3 | 47 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide |  |  |  | Dimethyl sulphoxide: Dimethyl sulphoxide (DMSO), ambalaj - butelie maximum 250ml
3310000-3 | 48 | Cutii Petri | Cutii Petri |  |  |  | Polipropilen de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 94 x 16 mm. Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-3 | 49 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării.Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 50 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 51 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 52 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 53 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 54 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 55 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 56 | Tuburi 4,0ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 4,0ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului cu suport plat, posibil de a fi menținut pe suprafețe netede. Volum 4,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 57 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. ADN/ARN free. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 15,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 58 | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml |  |  |  | Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo cu volum 2ml. Capac din plastic transparent cu numerotarea pozițiilor tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie despărțiți prin pereți transversali. Capacitatea cutiei - 100 tuburi. Temperatura de operare -85°C-+37 °C. Autoclavabile.
3310000-3 | 59 | Cryoboxes pentru tuburi 5 ml | Cryoboxes pentru tuburi 5 ml |  |  |  | Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo cu volum 4,5ml - 5ml. Capac din plastic transparent cu numerotarea pozițiilor tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie despărțiți prin pereți transversali Capacitatea cutiei - 81 tuburi. Temperatura de operare -85°C-+37 °C. Autoclavabile.
3310000-3 | 60 | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl |  |  |  | Volum 10-200 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 61 | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl |  |  |  | Volum 20 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 62 | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl |  |  |  | Volum 100-1000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 63 | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl |  |  |  | Volum 0,5-10 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 64 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml |  |  |  | Volum 5000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 65 | Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0) | Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0) |  |  |  | Set standard de turbiditate McFarland (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0) – 5 tuburi în set.
3310000-3 | 66 | Auramin O | Auramin O |  |  |  | Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 25 g.
3310000-3 | 67 | Rodamina C | Rodamina C |  |  |  | Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 10 g.
3310000-3 | 68 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur |  |  |  | Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 69 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate |  |  |  | Tri-Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7•2H2O) pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 70 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu |  |  |  | Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g.
3310000-3 | 71 | Glycerol | Glycerol |  |  |  | Glycerol (glycerin) lyophilized. / culture media base 500ml. Ambalaj – flacon maximum 500ml.
3310000-3 | 72 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) |  |  |  | KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 73 | NaCl (for molecular biology) | NaCl (for molecular biology) |  |  |  | NaCl (for molecular biology). Ambalaj – flacon maximum 500g.
3310000-3 | 74 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O |  |  |  | Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 75 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide |  |  |  | Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle; to prepare rifampicin stock. Ambalaj – flacon maximum 500m1
3310000-3 | 76 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate |  |  |  | Sodium dodecyl sulfate ultra pur (≥99,5 %, 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon 25g.
3310000-3 | 77 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA |  |  |  | TE-buffer 100x 1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA (pH 8.0)
3310000-3 | 78 | Lysosym | Lysosym |  |  |  | Lysosym (Muramidază de ouă de găină alb. Muramidază mucopeptidelor N-acetylmuramoyl-hydrolase EC 3.2.1.17Optimum pH: 6,0 - greutate 7.0Molecular: Dl = 14.4 activitate kDSpecific: aprox. 50.000 U / mg conform Shugar (modificat), la 25 ° C cu Micrococcus luteus ca substrat. 1 U determină o scădere a absorbanței de 0.001/minSpecificity: hidrolizeaza GlcNAc beta 1 → 4 legături de acid N-acetil-muramic de coloana vertebrală polizaharidă de peptidoglycans. Liofilizat
3310000-3 | 79 | Proteinase K | Proteinase K |  |  |  | Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie gata de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml.
3310000-3 | 80 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide |  |  |  | Cetyltrimethylammonium bromide (C19H42NBr, 364.46 g/mol-masa molara, in forma de praf) CTAB. Ambalaj- Flacon 100g
3310000-3 | 81 | Izoamil alcool | Izoamil alcool |  |  |  | Izoamil alcool (C5H12O, 1M 88.148 g/mol, Lichid limpede, incolor, densitatea 0.8104 g/cm3 at 20 °C, solubilitatea in apa 28 g/L, foarte solubil în acetonă, eter dietilic, etanol). Ambalaj - flacon 500-1000ml
3310000-3 | 82 | Isopropanol | Isopropanol |  |  |  | 2-Propanol (Isopropanol) for molecular biology. Ambalaj - flacon 500-1000ml
3310000-3 | 83 | Cloroform | Cloroform |  |  |  | Cloroform 99.8%, ChCl3. Ambalaj- flacon 500-1000ml
3310000-3 | 84 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) |  |  |  | C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC), pentru analize de laborator. Pulbere, Puritate – chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maxim 50,0 g.
3310000-3 | 85 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) |  |  |  | Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g
3310000-3 | 86 | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) |  |  |  | Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g.
3310000-3 | 87 | Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen) | Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen) |  |  |  | Substanta folosita la prepararea mediului nutririv Lowenstein-Jensen, Basic Green 4, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-Diaminotriphenylcarbenio Oxalate
3310000-3 | 88 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* |  |  |  | Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-3 | 89 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* |  |  |  | Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific, după cum urmează: Isoniasid 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi, Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethambutol 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Amikacin 30,0 µg/ml – 400 tuburi, Capreomycin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethionamide 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Levofloxacyn 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 0,25 µg/ml – 400 tuburi; PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit
3310000-3 | 90 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml.Cod-245113 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml.Cod-245113 |  |  |  | Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj - set/kit 100 tuburi. Cod-245113
3310000-3 | 91 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ |  |  |  | BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture, Lyophilized. Cod - 245114
3310000-3 | 92 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment |  |  |  | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment; Flacon 50.0ml, Cod 245116.
3310000-3 | 93 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ |  |  |  | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128
3310000-3 | 94 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ |  |  |  | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes 245115
3310000-3 | 95 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64 |  |  |  | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64, krturi 25 bucati
3310000-3 | 96 | GenoType CM (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | GenoType CM (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase |  |  |  | Echivalent – GenoType CM (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
3310000-3 | 97 | GenoType AS (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | GenoType AS (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase |  |  |  | Echivalent – GenoType AS (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
3310000-3 | 98 | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) |  |  |  | Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH
3310000-3 | 99 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) |  |  |  | Echivalent – GenoType MTBDRsl (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
3310000-3 | 100 | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină |  |  |  | Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpert. Ambalaj – set/kit pentru 10 teste.
3310000-3 | 101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman |  |  |  | Set ELISA pentru identificarea IFN-γ în scopul depistării infecției TB, analog Quantiferon- Plus 2 Plate ELISA KIT.
3310000-3 | 101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman |  |  |  | QFT-Plus Blood Collection Tubes. Sensibilitatea minim 95%. Specificacitatea minim 98%.
3310000-3 | 101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Tuburi vacumate |  |  |  | Tuburi cu vacuumare de 6 ml pentru colectarea sîngelui. Notă în cazul în care kitul de reagenți include tuburi cu vacuumare de 6 ml pentru colectarea sîngelui, nu este necesar de a prezenta ofertă pentru poziția respectivă.
3310000-3 | 103 | Spor test pentru sterilizare | Spor test pentru sterilizare |  |  |  | Indicatori biologici SporAmpule pentru verificarea sterilizarii; 20 indicatori per cutie
3310000-3 | 104 | Alcool medical (Ethanol 96%) | Alcool medical (Ethanol 96%) |  |  |  | Ethanol 96%. Pentru uz în laborator medical.Ambalaj - butelie maximum 1 l.
3310000-3 | 105 | Xpert teste MTB/RIF | Xpert teste MTB/RIF |  |  |  | Xpert teste MTB/RIF.
3310000-3 | 106 | Xpert teste MTB/RIF ultra | Xpert teste MTB/RIF ultra |  |  |  | Xpert teste MTB/RIF ultra.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | bucată | 69500 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 297460
33100000-1 | 2 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | bucată | 7000 |  |  |  |  | 1 transa /06.2022 | 26215
33100000-1 | 3 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | bucată | 64000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 34240
33100000-1 | 4 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | bucată | 64500 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 34507.5
33100000-1 | 5 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Litri | 70 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 17227
33100000-1 | 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | Litri | 35 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 6741
33100000-1 | 7 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | Litri | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 1027.2
33100000-1 | 8 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | Litri | 74 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 34839.2
33100000-1 | 9 | Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl Neelsen, praf | Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl Neelsen, praf | gram | 1600 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 29104
33100000-1 | 10 | Fenol, cristale | Fenol, cristale | gram | 1600 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 6848
33100000-1 | 11 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | Litri | 74 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 34839.2
33100000-1 | 12 | Albastru de metilen, praf | Albastru de metilen, praf | gram | 1000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 36380
33100000-1 | 13 | Markere | Markere | bucată | 175 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 10298.75
33100000-1 | 14 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru | bucată | 1003 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 64392.6
33100000-1 | 15 | Foarfece medical | Foarfece medical | bucată | 75 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 6420
33100000-1 | 16 | Pincete medicale | Pincete medicale | bucată | 75 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 4012.5
33100000-1 | 17 | Spirtiere | Spirtiere | bucată | 40 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 3424
33100000-1 | 18 | Timer | Timer | bucată | 65 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 15301
33100000-1 | 19 | Boxe p/u păstrarea lamelor | Boxe p/u păstrarea lamelor | bucată | 30 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 3852
33100000-1 | 20 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | bucată | 35 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 2996
33100000-1 | 21 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | bucată | 35 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 3745
33100000-1 | 22 | Respiratoare | Respiratoare | buc | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 481500
33100000-1 | 23 | Mănuși medicale | Mănuși medicale | bucată | 25000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 133750
33100000-1 | 24 | Termometru digital minimal si maximal -20 +50 | Termometru digital minimal si maximal -20 +50 | bucată | 10 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 8560
33100000-1 | 25 | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | bucată | 5 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 42800
33100000-1 | 26 | Termometru maximal cu lichid | Termometru maximal cu lichid | bucată | 16 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 8560
33100000-1 | 27 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | buc | 10 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 1070
33100000-1 | 28 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 3049.5
33100000-1 | 29 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 4654.5
33100000-1 | 30 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 7222.5
33100000-1 | 31 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 9630
33100000-1 | 32 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | buc | 3 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 5457
33100000-1 | 33 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 4012.5
33100000-1 | 34 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 1070
33100000-1 | 35 | Cilindru gradat, volumul 100ml | Cilindru gradat, volumul 100ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 642
33100000-1 | 36 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă | buc | 5 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 535
33100000-1 | 37 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 11128
33100000-1 | 38 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 10272
33100000-1 | 39 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 8132
33100000-1 | 40 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 5992
33100000-1 | 41 | Pipete de transfer | Pipete de transfer | bucată | 40000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 34240
33100000-1 | 42 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | pachet | 500 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 29425
33100000-1 | 43 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | buc | 1000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 5350
33100000-1 | 44 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile | buc | 2000 |  |  |  |  | 2 transa /06.2022 | 42800
33100000-1 | 45 | Folie de staniol | Folie de staniol | buc | 150 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 16050
33100000-1 | 46 | Permanganat de potasiu | Permanganat de potasiu | gram | 200 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 1284
33100000-1 | 47 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | Litri | 2 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 10700
33100000-1 | 48 | Cutii Petri | Cutii Petri | bucată | 1800 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 5778
33100000-1 | 49 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 37450
33100000-1 | 50 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 37450
33100000-1 | 51 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 37450
33100000-1 | 52 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 37450
33100000-1 | 53 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 37450
33100000-1 | 54 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 37450
33100000-1 | 55 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | bucată | 2000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 7490
33100000-1 | 56 | Tuburi 4,0ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 4,0ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | bucată | 1000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 3745
33100000-1 | 57 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 58850
33100000-1 | 58 | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml | bucată | 80 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 15408
33100000-1 | 59 | Cryoboxes pentru tuburi 5 ml | Cryoboxes pentru tuburi 5 ml | bucată | 50 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 10700
33100000-1 | 60 | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | bucată | 12000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 10272
33100000-1 | 61 | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | bucata | 4000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 2996
33100000-1 | 62 | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | bucată | 8000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 7704
33100000-1 | 63 | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | bucata | 4000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 2996
33100000-1 | 64 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | bucata | 1000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 749
33100000-1 | 65 | Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0) | Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0) | set | 3 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 12840
33100000-1 | 66 | Auramin O | Auramin O | g | 50 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 2675
33100000-1 | 67 | Rodamina C | Rodamina C | g | 20 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 10700
33100000-1 | 68 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | kg | 25 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 6687.5
33100000-1 | 69 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | kg | 3 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 1926
33100000-1 | 70 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | g | 100 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 1284
33100000-1 | 71 | Glycerol | Glycerol | ml | 1000 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 214
33100000-1 | 72 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | kg | 3 |  |  |  |  | 1 transa /11.2022 | 2150.7
33100000-1 | 73 | NaCl (for molecular biology) | NaCl (for molecular biology) | g | 100 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 535
33100000-1 | 74 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | kg | 2 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 856
33100000-1 | 75 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | ml | 1000 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 2354
33100000-1 | 76 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate | g | 25 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 5350
33100000-1 | 77 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | g | 100 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 5350
33100000-1 | 78 | Lysosym | Lysosym | g | 4 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 2388.24
33100000-1 | 79 | Proteinase K | Proteinase K | ml | 8 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 9416
33100000-1 | 80 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide | g | 200 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 3852
33100000-1 | 81 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | litri | 2 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 1498
33100000-1 | 82 | Isopropanol | Isopropanol | litri | 3 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 802.5
33100000-1 | 83 | Cloroform | Cloroform | litri | 5 |  |  |  |  | 2 transa /07.2022 | 1605
33100000-1 | 84 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | g | 1700 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 54570
33100000-1 | 85 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 1500 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 11235
33100000-1 | 86 | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 1500 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 7222.5
33100000-1 | 87 | Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen) | Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 50 |  |  |  |  | 1 transa /07.2022 | 1990.2
33100000-1 | 88 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | buc | 18000 |  |  |  |  | 3 transe /Apr-Aug-Dec 2022 | 250380
33100000-1 | 89 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | buc | 4500 |  |  |  |  | 3 transe /Apr-Aug-Dec 2022 | 130005
33100000-1 | 90 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml.Cod-245113 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml.Cod-245113 | kit | 350 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 3632650
33100000-1 | 91 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ | kit | 70 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 119840
33100000-1 | 92 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | flacon | 45 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 120375
33100000-1 | 93 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 20 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 17120
33100000-1 | 94 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 40 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 128400
33100000-1 | 95 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64 | kit | 60 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 192600
33100000-1 | 96 | GenoType CM (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | GenoType CM (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | kit | 2 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 53500
33100000-1 | 97 | GenoType AS (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | GenoType AS (HAIN) identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | kit | 2 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 53500
33100000-1 | 98 | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | kit | 10 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 267500
33100000-1 | 99 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | kit | 10 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 267500
33100000-1 | 100 | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | buc | 6500 |  |  |  |  | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 | 1641380
33100000-1 | 101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | test | 440 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 233260
33100000-1 | 101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | test | 440
33100000-1 | 101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Tuburi vacumate | buc | 440
33100000-1 | 103 | Spor test pentru sterilizare | Spor test pentru sterilizare | cutie | 4 |  |  |  |  | 1 transa /iunie 2022 | 5136
33100000-1 | 104 | Alcool medical (Ethanol 96%) | Alcool medical (Ethanol 96%) | litri | 7 |  |  |  |  | la solicitarea beneficiarului în termen de 30 de zile | 1303.26
33100000-1 | 105 | Xpert teste MTB/RIF | Xpert teste MTB/RIF | bucată | 450 |  |  |  |  | la solicitarea beneficiarului în termen de 30 de zile | 100000
33100000-1 | 106 | Xpert teste MTB/RIF ultra | Xpert teste MTB/RIF ultra | bucată | 350 |  |  |  |  | la solicitarea beneficiarului în termen de 30 de zile | 100000
9375094.85

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________