CAIET DE SARCINI

COMPARTIMENTUL I

MENTENANȚA DISPOZITIVELOR

| Nr. | Dispozitiv | Cantit. | Lucrări necesare, 2 trimestre | Periodicitate lucrărilor | Valoarea estimativă fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | 1 unit | Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute | trimestrial | 72000 |
| 2 | Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) | 1 unit | 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; 3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; | trimestrial | 64000 |
| 3 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | trimestrial | 24000 |
| 4 | Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 | 2 unit | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | trimestrial | 12000 |
| 5 | X-ray general, Sireskop CX, Pord. Siemens, Anul 1996 | 1 unit | Mentenanta, calibrare, reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | la solicitare | 9600 |
|  | T O T A L |  |  | 181 600 lei |  |

ACTE OBLIGATORII:

- Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate;

- Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru  inginerului angajat pe modelul solicitat (1.Angiograf Trinias C12, 2.1.Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, 2.2.Sistem informațional FlexPaxs, 3.X-ray general, FlexaVision F3, 4.Autoclav  D502E2, 5. X-ray general, Sireskop CX), care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;

2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;

3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

- Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore;

- La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

- Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

- evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).

OPERAȚIUNI GENERALE:

- curățarea parților componente ale echipamentului (altele decît cele ce sunt executate de către operator, tehnician);

- controlul și eventual o noua reglare a dispozitivului;

- înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.

OPERAȚIUNI MECANICE:

- verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;

- eliminarea jocurilor la părțile mecanice;

- curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.

OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:

- verificarea tensiunilor de alimentare;

- verificarea conexiunilor electrice;

- verificarea cablurilor de masă;

- curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;

- verificarea funcționării motoarelor;

- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;

- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).