Caiet de sarcini

privind instalarea Sistemului de alarma automatizat între pacienți și personalul medical al Serviciului de Informații și Securitate

SISTEMUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE:

Sistem complet integrat de alarmă tehnică și apelare medicală, wireless; gateway pentru sistemele de apel wireless, compatibil cu butoanele de apel și afișajele. Sistemul trebuie să fie format din cel puțin următoarele componente: 1) buton de apel wireless pentru pacienți – 60buc.; 2) buton de apel pentru grupuri sanitare – 4 buc.; 3) lampă de semnalizare optică la ușa salonului – 64buc; 4) gateway de recepție 433 MHz sau alt protocol autorizat -1 buc; 5) panou de afișare a apelurilor (LED sau LCD) – 2 buc.; 6) tabletă / monitor de control pentru asistent – 3 buc.; 7) software de administrare și raportare – 1 buc. Banda de frecvență wireless 433,05-434,79 MHz, conform ETSI EN 300 220; raza minimă de acoperire în interior 30 m; temperatura de funcționare 0°C -+50°C; senzori și butoane cu alimentare pe baterie, autonomie minim 24 luni; semnalizare la nivelul sistemului pentru baterie descărcată; comunicarea trebuie să includă măsuri anti-interferență. Butoanele de aplel să funcționeze pe tehnologie wireless 433 MHz; acționare prin apăsare mare, accesibil pacienților; material antibacterian sau compatibil cu procedurile medicale de igienizare. Butoanele de apel din grupurile sanitare să fie rezistente la umeditate minim IP65; semnalizare vizuală locală; declanșare prin șnur (pull cord). Lampa pentru salon minim 1 culoare: roșu pentru apel activ; vizibilitate minim 20 m pe hol. Panoul de afișare LED sau LCD, indicare: număr salon, tip apel, prioritate; volum reglabil; montare pe perete. Gateway / controller central să suporte minim 64 dispozitive wireless; conectivitate LAN; compatibil cu software de monitorizare; alimentare 220V + UPS intern sau extern. Tabletă pentru gestionare apeluri Android min. 10'' (1280x800), compatibil cu OOK; quad-core; min. 2 GB RAM; min. 16GB stocare + slot microSD; afisare in timp real a apelurilor/alarmelor; istoric evenimente; anulare apel direct de pe ecran; export log pe card SD; buton de panica wireless, cablu spiralat si buton de apelare la mana; lungime cablu max. 1m; butoane SOS + CANCEL; rezistent la apa; transmisie: min. 300m; frecventa 433.92MHz. Softare-ul trebuie să permită afișare apeluri în timp real; filtrare pe secții / zone; raportare: istoric apeluri, timpul de reacție; acces protejat cu utilizatori și parolă, transmiterea datelor în timp real către afișaje și tablete. Sistemul solicitat trebuie să fie fiabil, conform normelor europene și adaptat mediului medical, asigurând o comunicare eficientă între pacient și personalul medical, precum și trasabilitatea apelurilor. Garanție minim 24 luni pentru echipamente. Mentenanța sistemului 36 luni. Instruirea personalului medical minim 2 ore / secție. Furnizarea manualelor în limba română.

Termen de instalare : 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie