# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dozimetre individuale

prin procedura de achiziție Contract valoare mica

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416 / 022735558

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.ms.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dozimetre |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Dozimetru individual pentru utilizarea lor în laboratorul Medicina Nucleara | Buc | 1 | CERINȚE TEHNICIE pentru dozimetrul individual cu citire directă a dozei echivalente individuale pentru persoanele ce asigură confortul pacientului în Laboratorul Medicină Nucleară Cerință obligatorie: buletin ce atestă verificarea metrologică a dispozitivului a RM Cerințe minime: - Măsurarea simultană a echivalentul dozei personale și a debitului echivalentului dozei personale de radiaţie gamma și raze X continue. - Compensarea automată a fundalului propriu al detectorului. - Auto control constant al detectorului. - Verificarea automată a descărcării bateriilor. - Alarmă sonoră și LED. - Conectarea dispozitivului la computer și transferul de date. Principalele caracteristici ale dispozitivului - Interval de măsurare: - echivalentul dozei personale 1 µSv ÷ 10 Sv - debit echivalentului dozei personale 0,1 µSv/ pe oră ÷ 0,1 Sv/ pe oră - Domeniul de energie 50 keV ÷ 1,5 MeV - Timpul de răspuns la schimbarea nu mai mult de 5 sec. debitului dozei - Timp de funcționare continuă - în condiții normale nu mai puțin de 1000 de ore - în modul economic nu mai puțin de 5000 de ore - Putere autonome, set de baterii - Intervalul de temperatură de funcționare de la -10 ° C la + 40 ° C - Posibilitate de conectare la computer Dozimetrul individual trebuie să respecte: Standardul International IEC 61526:2010 Reglementările de siguranță IEC 61010:2001 Cerințele privind compatibilitatea electromagnetică EN 55011:2009 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2008 | 15000 |
|  |  | Dozimetru individual pentru utilizarea lor în laboratorul Medicina Nucleara | Buc | 1 | C E R I N Ț E L E pentru dozimetru-radiometru pentru procedura de monitorizare radiologică a locului de muncă în Laboratorul Medicină Nucleară Cerință obligatorie: buletin ce atestă verificarea metrologică a dispozitivului a RM Cerințe minime: -Măsurarea debitului echivalentului ambientale al dozei și a echivalentului ambientale al dozei de radiaţie gamma și raze X. -Compensarea automată a fundalului propriu al detectorului. -Răspuns rapid la o schimbare semnificativă statistic a debitul dozei (repornirea măsurării). -Abilitatea de a selecta pragurile de debitului ale dozei și dozei în întreaga gamă de măsurători, menținându-le la oprirea aparatului. -Dimensiuni mici și greutate. larma sonoră și vizuală despre depășirea nivelurilor de prag în funcție de doza și debitul dozei. - Indicarea rezultatelor măsurătorilor, a timpului curent, a datei și a simbolului de descărcare a bateriei. -depozitarea în memorie nevolatilă a rezultatelor cu data și ora măsurării. Principalele caracteristici ale dispozitivului - Interval de măsurare: - debit echivalentului ambientale dozei personale 0,1 µSv/ pe oră ÷ 1 mSv/ pe oră - echivalentul ambientale dozei personale 0,1 µSv ÷ 100 mSv - Domeniul de energie 50 keV ÷ 3 MeV - Precizie relative ale măsurătorilor ±20% - Timpul de răspuns la schimbarea nu mai mult de 7 sec. debitului dozei de la 1 la 10 µSv/ pe oră - Timpul de lucru continuu în condițiile nu mai puțin de 700 de ore unui fond natural de radiații - Intervalul de temperatură de funcționarede la -20 ° C la + 55 ° C Dozimetru-radiometru trebuie să respecte: Standardul International IEC 60846-1:2009, IEC 60325:2002 Reglementările de siguranță IEC 61010:2001 Cerințele privind compatibilitatea electromagnetică EN 55011:2009 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2008 | 15000 |
| Total |  |  |  |  |  | 30000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necessitate in termen de 10 zile incepind cu 15.08.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 3 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | La solicitare in termen de 3 zile |
| 4 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatori |
| 6 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 7 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 8 | buletin ce atestă verificarea metrologică a dispozitivului a RM | – original | Obligatori |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții  speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor. AVANTAJ pentru selectare discuri aprobate pentru uz medical.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:16.07.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.