## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | ULTRASONOGRAF GENERAL, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ | ULTRASONOGRAF GENERAL, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ |  |  |  | APLICAŢII CLINICE Abdominal, Cardiac, Vascular, Urologie, Ginecologie, Endocrinologie, MSK, Țesuturi moi PORTURI PENTRU TRANSDUCTOARE ≥ 4 TRANSDUCTOARE: Linear Monocristal 6 - 16 MHz; Elemente fizice:≥ 192 Convex MonoCristal – 2 unități: 1 - 6 MHz; Elemente fizice:≥ 192 Endocavitar Monocristal 3 - 10 MHz; Elemente fizice:≥ 145 FRECVENȚA MAXIMĂ A SISTEMULUI ≥ 24 MHz; NIVELE DE GRI ≥256; PREPROCESARE, canale digitale ≥ 7 500 000 GAMA DINAMICA ≥ 320 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE ≥ 40 cm POSTPROCESARE: Mape colore; Inversare spectru; Unghi de scanare; Baseline; MODURI DE SCANARE 2-D mod; Posibilitatea ulterioara de instalare 4D; M-mod; Color M -mod; Anatomical M-Mod; Mod Panoramic; Mod Trapezoidal; Modul Live Dual, care acceptă si vizualizarea verticală; Compundere spațială ≥ 5 trepte; Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 5 trepte; Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi; Harmonic imaging; Regim de diagnosticare a pacienților folosind un mediu de contrast, administrat intravenos; Tehnologie de formare a fasciculului care îmbunătățește rezoluția, rata de cadre și uniformitatea, utilizând formarea fasciculului paralel, capabilă să transmită volume mai mari, cu o capacitate rapidă și, de asemenea, procesarea datelor rapidă; Tehnologie de imagistică vasculară care afișează micro fluxul sanguine in zonele de flux sanguin cu viteză redusă; Tehnologie de eliminare a zgomotelor si artefactelor; Funcție pentru a afișa forma și direcția clară a acelor în timpul examenului invaziv; Point Shear Wave Elastography; DOPPLER Tip: CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI, Tisular; Direcțional-PDI Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin; Duplex; Triplex; METODE DE MASURARE: manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real. MODURI DE VIZUALIZARE: Duplex; Triplex. FUNCŢIONALITĂŢI: Măsurători digitale Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod; Modurile Doppler; Doppler Basline; Rapoarte Auto generate; PAN/ZOOM imagine în timp real, imagine înghețată. STOCARE IMAGINI: Capacitate ≥ 1TB - tip HDD / SSD sau hybrid HDD+SSD; Cine; DICOM 3.0 COMPLIANT; MONITOR mărime ≥ 23 inch; Rezoluție ≥1920x1080; MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 12 inch; PACHETE DE ANALIZĂ Abdomen; MSK; Vascular; Urologie; Țesuturi moi; OB/GYN; Încălzitor de gel; Printer Alb/Negru încorporat în consola sistemului;
33100000-1 | 2 | ULTRASONOGRAF GENERAL, CARDIA, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ | ULTRASONOGRAF GENERAL, CARDIA, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ |  |  |  | APLICAŢII CLINICE Abdominal, Cardiac, Vascular, Urologie, Ginecologie, Endocrinologie, MSK, Țesuturi moi PORTURI PENTRU TRANSDUCTOARE ≥ 4 TRANSDUCTOARE: Linear Monocristal 6 - 16 MHz; Elemente fizice:≥ 192 Convex MonoCristal – 2 unități: 1 - 6 MHz; Elemente fizice:≥ 192 Endocavitar Monocristal 3 - 10 MHz; Elemente fizice:≥ 145 Sectorial cardiac, Monocristal 1 – 5 MHz; FRECVENȚA MAXIMĂ A SISTEMULUI ≥ 24 MHz; NIVELE DE GRI ≥256; PREPROCESARE, canale digitale ≥ 7 500 000 GAMA DINAMICA ≥ 320 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE ≥ 40 cm POSTPROCESARE: Mape colore; Inversare spectru; Unghi de scanare; Baseline; MODURI DE SCANARE 2-D mod; Posibilitatea ulterioara de instalare 4D; M-mod; Color M -mod; Anatomical M-Mod; Mod Panoramic; Mod Trapezoidal; Modul Live Dual, care acceptă si vizualizarea verticală; Compundere spațială ≥ 5 trepte; Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 5 trepte; Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi; Harmonic imaging; Regim de diagnosticare a pacienților folosind un mediu de contrast, administrat intravenos; Tehnologie de formare a fasciculului care îmbunătățește rezoluția, rata de cadre și uniformitatea, utilizând formarea fasciculului paralel, capabilă să transmită volume mai mari, cu o capacitate rapidă și, de asemenea, procesarea datelor rapidă; Tehnologie de imagistică vasculară care afișează micro fluxul sanguine in zonele de flux sanguin cu viteză redusă; Tehnologie de eliminare a zgomotelor si artefactelor; Funcție pentru a afișa forma și direcția clară a acelor în timpul examenului invaziv; Point Shear Wave Elastography; DOPPLER Tip: CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI, Tisular; Direcțional-PDI Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin; Duplex; Triplex; METODE DE MASURARE: manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real. MODURI DE VIZUALIZARE: Duplex; Triplex. FUNCŢIONALITĂŢI: Măsurători digitale Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod; Modurile Doppler; Doppler Basline; Rapoarte Auto generate; PAN/ZOOM imagine în timp real, imagine înghețată. STOCARE IMAGINI: Capacitate ≥ 1TB - tip HDD / SSD sau hybrid HDD+SSD; Cine; DICOM 3.0 COMPLIANT; MONITOR mărime ≥ 23 inch; Rezoluție ≥1920x1080; MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 12 inch; PACHETE DE ANALIZĂ Abdomen; MSK; Vascular; Urologie; Țesuturi moi; OB/GYN; Încălzitor de gel; Printer Alb/Negru încorporat în consola sistemului;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | ULTRASONOGRAF GENERAL, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ | ULTRASONOGRAF GENERAL, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
|  | ULTRASONOGRAF GENERAL, CARDIA, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ | ULTRASONOGRAF GENERAL, CARDIA, PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1