## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
Lotul I
33100000-1 |  | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă |  |  |  | Regim de operare continuu si pulsatil; Gamă largă de aplicatoare; Ecran tactil LCD de 8” și buton central; Prezența a 1-2 canale; Intensitate: 1-3T; 3 Tesla (aplicator mare) 2,5 Tesla (aplicator mediu) Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Răcire aplicator; Programe 20 Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Manual de utilizare detaliat, inclusiv în limba română: Instructiuni pentru configurare, utilizare, întreținere si masuri de sigurantă; Lista accesoriilor echipamentului oferit; Garanție: 24 luni; Deservire pe perioada garanției; Timer magnetoterapie: 1-60 min; Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Dimensiuni -Lungime -500-550mm -Lățime- 500-550mm -Înălțime- 900-1000mm Greutate: cca. 60 kg Livrare: conform recomandărilor producătorului.
Lotul II
|  | Echipament cu unde de șoc cu focalizare piezoelectrică | Echipament cu unde de șoc cu focalizare piezoelectrică |  |  |  | Consum de EnergieAlimentare: 220 – 230 V; 50/60 Hz Energie: Interval: între >0.005 și <0.500 mJ/mm²; Reglare: ajustabilă liber, în incremente mai mici de 0.005 mJ Frecvență: Interval: între >1 și <12 Hz; Reglare: ajustabilă în incremente de aproximativ 1 Hz Programe: 15 programe presetate, cu posibilitatea de adaptare individuală Ecran tactil LCD de 10” cu buton central de control Generator Tehnologie bazată pe elemente piezoelectrice Paduri de Gel Diametre variabile, între >5 mm și <40 mm, cu minim 8 dimensiuni disponibile Schimbare rapidă a padurilor fără necesitatea unor unelte suplimentare Dimensiuni: Lungime: până la 425 mm Lățime: până la 225 mm Înălțime: până la 425 mm Greutate: < 25 kg (exclusiv piesa de mână) Durabilitate Durată de viață a echipamentului: minim 3,000,000 de șocuri sau cel puțin 2 ani Conținut Pachet Unitate de control Piesa de mână Set de paduri de gel (minim 8 bucăți) Cablu de alimentare Gel conductiv, minim 1 L Instrucțiuni de utilizare în limba română
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă | Echipament de magnetoterapie cu intensitate înaltă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
33100000-1 | 1 | Echipament cu unde de șoc cu focalizare piezoelectrică | Echipament cu unde de șoc cu focalizare piezoelectrică | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1